РАСХОДОМЕРЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ

Руководство по эксплуатации
 АБЕЛ.001.00.000 РЭ

Великий Новгород,

2016г.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	4

1	ОПИСАНИЕ И РАБОТА	5

1.1	Назначение изделия	5

1.2	Технические характеристики	6

1.3	Состав изделия	7

1.4	Устройство и работа	9

1.5	Маркировка и пломбирование	10

1.6	Упаковка	11

2	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	11

2.1	Эксплуатационные ограничения	11

2.2	Меры безопасности	12

2.3	Подготовка изделия к использованию	13

2.4	Распаковка	13

2.5	Выбор места установки	13

2.6	Установка участка измерительного.	15

2.7	Установка преобразователей температуры и давления	16

3	Установка ЭВБ моделей XGF868i, XGS868i, XGM868i	17

3.1	Установка электронно-вычислительного блока	17

3.2	Выполнение электрических соединений	17

4	Установка ЭВБ моделей GF868, GS868, GM868	38

4.1	Установка электронно-вычислительного блока	38

4.2	Установка корпуса в стойку	38

4.3	Выполнение электрических соединений	38

5	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	55

5.1	Техническое обслуживание	55

5.2	Отображение диагностических параметров	55

5.3	Неисправности участка измерительного	60

6	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ	63

6.1	Транспортирование	63

6.2	Хранение	63

6.3	Утилизация	64

7	ГАРАНТИЯ	64

ПРИЛОЖЕНИЕ А Измерение параметров P и L	66

ПРИЛОЖЕНИЕ Б  Регистрация данных XGF868i, XGS868i, XGM868i	68

ПРИЛОЖЕНИЕ В  Регистрация данных GF868, GS868, GM868	73

ПРИЛОЖЕНИЕ Г  Программное обеспечение (ПО)	76

ПРИЛОЖЕНИЕ Д  Ссылочные нормативные документы	78

- ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) предназначено для изучения принципа действия, устройства, правил монтажа и эксплуатации расходомеров ультразвуковых моделей УЗР-868-ГФ(Х), ГМ(Х), ГП(Х) (далее – расходомеры), выпускаемых по техническим условиям ТУ 4213-017-49148464-2016.

При изучении РЭ просим обратить особое внимание на указания, выделенные жирным шрифтом, перед которыми стоит слово "Внимание".

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию счетчика изменения непринципиального характера без отражения их в руководстве по эксплуатации.

В настоящем документе используются следующие сокращения и обозначения:

КД – конструкторская документация;

ОТК – отдел технического контроля;

ПО – программное обеспечение;

СО – стандартный образец;

ТУ – технические условия;

ЭВБ – электронно-вычислительный блок;

УИ – участок измерительный;

УД – ультразвуковой датчик (преобразователь);

РТ – резистивный термометр;

ПО – программное обеспечение.

ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Назначение изделия

Назначение для измерения скорости, объемного расхода (объема) природного, попутного и свободного нефтяного, факельного и других газов, массового расхода (массы) водяного пара, а также вычисления объемного расхода и объема попутного и свободного нефтяного, факельного газов.

Расходомеры модели УЗР-868-ГФ предназначены для измерения скорости, объемного расхода (объема) попутного нефтяного, факельного газов при рабочих условиях, а также при использовании преобразователей давления и температуры вычисления объемного расхода (объема) попутного нефтяного, факельного газов. Расчет физических свойств газа осуществляется по методике ГСССД МР-113-03. Расходомер УЗР-868-ГФ позволяет измерять массовый расход и молекулярный вес углеводородного газа.

Расходомеры модели УЗР-868-ГФХ предназначены для измерения скорости, объемного расхода (объема) попутного и свободного нефтяного, факельного газов при рабочих условиях, а также при использовании преобразователей давления и температуры вычисления объемного расхода (объема) попутного и свободного нефтяного, факельного газов. Расходомер УЗР-868-ГФ позволяет измерять массовый расход и молекулярный вес углеводородного газа.

Расходомеры модели УЗР-868-ГМ предназначены для измерения скорости, объемного расхода (объема) при рабочих условиях природного, попутного нефтяного, факельного и других газов.

Расходомеры модели УЗР-868-ГМХ предназначены для измерения скорости, объемного расхода (объема) природного, попутного и свободного нефтяного, факельного газов и иных газов с известными физическими свойствами при рабочих условиях, а также при использовании преобразователей давления и температуры вычисления объемного расхода (объема) природного, попутного и свободного нефтяного, факельного газов. Расчет физических свойств газа в УЗР-868-ГМХ осуществляется по методике ГСССД МР-113-03 или ГОСТ 30319.0-30319.3. УЗР-868-ГМХ позволяет измерять массовый расход и молекулярный вес природного, попутного и свободного нефтяного, факельного газов.

Расходомеры моделей УЗР-868-ГП и УЗР-868-ГПХ предназначены для измерения скорости, объемного расхода (объема) насыщенного и перегретого пара, а также при использовании преобразователей давления и температуры расчета массового расхода (массы) насыщенного и перегретого пара.

Расходомеры могут размещаться во взрывоопасной зоне. Конструкция прибора соответствует требованиям технического регламента ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, ГОСТ Р 52350.1-2005. Зона размещения 1. Вид взрывозащиты – «взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998). Подгруппа электрооборудования и температурный класс указан в таблице Таблица 1.

Расходомеры имеют различные исполнения по способу подключения к трубопроводу:

- – измерительный трубопровод с фланцевыми исполнениями;

- – монтаж на измерительном трубопроводе на месте эксплуатации.

Расходомеры обеспечивают длительную и непрерывную работу и относятся к изделиям, ремонт которых осуществляется на предприятии-изготовителе или в ремонтных службах, имеющих на это разрешение.

Технические характеристики

Метрологические и технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Общие метрологические и технические характеристики

| Наименование характеристики | Модель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УЗР-868-ГФ УЗР-868-ГФХ |  | УЗР-868-ГМ УЗР-868-ГМХ | УЗР-868-ГП УЗР-868-ГПХ |
| Диапазон измерения скорости, м/с | от 0,08 до 120 |  | от 0,08 до 46 |  |
| Максимально количество каналов измерения скорости и объемного расхода | 2 |  |  |  |
| Наружный диаметр измерительного трубопровода (D), мм | от 50 до 3000 |  |  | от 50 до 1200 |
| Температура измеряемой среды, °С | от минус 70 до 150 (от минус 70 до 280)* (от минус 220 до 120)* (от минус 190 до 450)* |  | от минус 50 до 150 (от минус 190 до 450)* |  |
| Максимальное давление измеряемой среды, МПа | от 0,087 до 20 |  | от 0,087 до 18,7, 24* |  |
| Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении скорости (V), объемного расхода (объема) при калибровке или поверке проливным методом ( V≥1,5 м/с) (V=0,08… 1,5 м/с) Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении скорости (V), объемного расхода (объема) при калибровке или поверке имитационным методом, % - 1 канальное исполнение(V≥1,5м/с) - 2 канальное исполнение(V≥1,5м/с) - 1 канальное исполнение(0,08≤V<1,5м/с) - 2 канальное исполнение(0,08≤V<1,5м/с) | D≤1500 мм | D>1500 мм | ±1,0 ±2,0 ±2,0 ±1,5 ±4,0 ±2,0 | ±1,5 ±2,5 ±2,0 ±1,5 ±4,0 ±2,0 |
|  | ±1,0 ±2,0 ±2,0 ±1,5 ±4,0 ±2,0 | ±1,5 ±2,5 ±2,5 ±2,0 ±4,0 ±2,0 |  |  |
| Температура окружающей среды ЭВБ, °С | от минус 20 до 55 (УЗР-868-ГФ) от минус 40 до 60 (УЗР-868-ГФХ) |  | от минус 40 до 60 | от минус 20 до 55 (УЗР-868-ГП) от минус 40 до 60 (УЗР-868-ГПХ) |
| Температура хранения, °С | от минус 55 до 75 |  |  |  |
| Максимальная длина кабеля от преобразователя к вычислителю, м | 330 |  |  | 150 (УЗР-868-ГП) 330 (УЗР-868-ГПХ) |
| Модель ЭВБ | GF868 ХGF868i |  | GM868 XGM868i | GS868 XGS868i |
| Входные сигналы: | аналоговый ( от 0/4 до 20 мА); импульсный; частотный |  |  |  |
| Выходные сигналы: | аналоговый ( от 0/4 до 20 мА); импульсный; частотный; дискретный |  |  |  |
| Цифровые интерфейсы связи | RS232, RS485*, OPC сервер*, HART, Modbus RS485 или TCP/IP*, Ethernet TCP/IP*, OPC server*, Foundation FieldBus* |  |  |  |
| Электропитание: - напряжение переменного тока - напряжение постоянного тока | 220 В (±10%) 50±1 Гц от 12 до 48 В |  | 220 В (±10%) 50±1 Гц от 12 до 28 В |  |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 20 |  |  |  |
| Защита ЭВБ по ГОСТ 14254 | IP65/ IP66 |  |  |  |
| Ех-маркировка по ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998). | 1ExdIICT6 (УЗР-868-ГФ) 1ExdIICT6/T5 (УЗР-868-ГФХ) |  | 1ExdIICT6 (УЗР-868-ГМ) 1ExdIICT6/T5 (УЗР-868-ГМХ) | 1ExdIICT6 (УЗР-868-ГП) 1ExdIICT6/T5 (УЗР-868-ГПХ) |
| Габаритные размеры ЭВБ, мм | 362х290х130 (УЗР-868-ГФ) 208х208х168 (УЗР-868-ГФХ) |  | 362х290х130 (УЗР-868-ГМ) 208х208х168 (УЗР-868-ГМХ) | 362х290х130 (УЗР-868-ГП) 208х208х168 (УЗР-868-ГПХ) |
| Масса ЭВБ, кг | 5 (УЗР-868-ГФ) 4,5 (УЗР-868-ГФХ) |  | 5 (УЗР-868-ГМ) 4,5 (УЗР-868-ГМХ) | 5 (УЗР-868-ГП) 4,5 (УЗР-868-ГПХ) |
| Средний срок службы, лет, не менее | 10 |  |  |  |
| Примечание: * - комплектуется по спецзаказу |  |  |  |  |

Состав изделия

Расходомеры состоят из ультразвуковых преобразователей (ультразвуковых датчиков), установленных на участке измерительном с фланцевыми соединениями и электронно-вычислительного блока (далее – ЭВБ), также допускается установка ультразвуковых датчиков непосредственно на измерительный трубопровод. Ультразвуковой датчик представляет собой пьезокристалл, установленный внутри стального цилиндрического корпуса. Подключение ультразвукового датчика к ЭВБ осуществляется внутри взрывонепроницаемой оболочки, в которой может размещаться предусилитель.

Общий вид ЭВБ устанавливаемых на ультразвуковые расходомеры УЗР-868-ГФ(Х), ГМ(Х), ГП(Х) представлен на рисунке Рисунок 1.

Рисунок 1 - Общий вид ЭВБ расходомера

Внешний вид расходомеров УЗР-868-ГМХ, ГФХ, ГПХ представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 - Внешний вид и составные части расходомера УЗР-868-ГМХ, ГФХ, ГПХ

Комплектность поставки расходомеров приведена в таблицеТаблица 2.

Таблица 2 - Комплектность поставки расходомеров

| Наименование | Количество | Позиция (см. рисунок 2) |
| --- | --- | --- |
| Участок измерительный (УИ) | 1 шт.1) | 1 |
| Электронно-вычислительный блок (ЭВБ) | 1 шт. | 2 |
| Комплект ультразвуковых датчиков | 1 или 2 комплекта2) | 3 |
| Взрывонепроницаемая оболочка Кортем SL- 26.1 | На каждый ультразвуковой датчик | 4 |
| Предусилители типа 705-1099 или XAMP | На каждый ультразвуковой датчик | – |
| Кабели соединительные | На каждый ультразвуковой датчик | 5 |
| Кабельный ввод | На каждый ультразвуковой датчик | 6 |
| Комплект запорной арматуры | 1 или 2 комплекта3) | – |
| Программный пакет для конфигурирования, параметризации и диагностики расходомеров | 1 экз. 2) |  |
| Расходомеры. РЭ | 1 экз. |  |
| Расходомеры. Методика поверки. | 1 экз. |  |
| Расходомеры. Паспорт | 1 экз. |  |
| П р и м е ч а н и я : 1) – типоразмер согласовывается при формировании заказа 2) – тип и количество ультразвуковых датчиков выбирается в зависимости от требуемой точности измерений, типа измеряемой среды и условий эксплуатации расходомера 3) – поставляется дополнительно по заказу |  |  |

В качестве ЭВБ используется электронно-вычислительные блоки моделей GF868, CS868, GM868, XGM868i, XGS868i, XGF868i изготовленный “GE Sensing EMEA”, Shannon Free Zone East, Shannon, Co Clare, Ирландия.

В качестве ультразвуковых датчиков используются ультразвуковые датчики моделей T5, T8, T14, T17, BWT изготовленные “GE Sensing EMEA”, Shannon Free Zone East, Shannon, Co Clare, Ирландия.

Устройство и работа

Принцип действия расходомеров основан на ультразвуковом времяимпульсном методе измерений. Ультразвуковые датчики, установленные выше и ниже по течению потока на измерительном трубопроводе, посылают и принимают кодированные ультразвуковые сигналы, проходящие через поток газа. ЭВБ по разности времен перемещения импульсов по направлению потока и против него, используя методы цифровой обработки в сочетании с современными способами кодирования и корреляционного детектирования сигнала, рассчитывает скорость потока. На основе измеренной скорости потока и диаметра измерительного трубопровода ЭВБ проводит расчет объемного расхода и объема газа.

ЭВБ имеет аналоговые входы для измерения входных сигналов от преобразователей давления и температуры.

На основании измеренных значений давления, температуры газа и введенному компонентному составу, ЭВБ автоматически рассчитывает физические свойства газа (плотность, динамическую вязкость, показатель адиабаты) в соответствии с ГСССД МР 113-03 или алгоритмами ГОСТ30319.0 – ГОСТ 30319.3. Далее автоматически выполняется расчет объемного расхода (объема) газа, на основе измерений объемного расхода (объема) при рабочих условиях, абсолютного давления, температуры газа и рассчитанных физических свойств газа.

Маркировка и пломбирование

Каждый расходомер должен иметь следующую маркировку:

- на ЭВБ (на табличке), УД (на корпусе):

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

- тип изделия, заводской номер и дата изготовления;

- маркировка взрывозащиты;

- специальный знак взрывобезопасности;

- диапазон температур окружающей среды;

- предупредительные надписи;

- параметры электропитания;

- степень защиты от внешних воздействий окружающей среды.

на УИ (на табличке):

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

- «ЕАС» - знак обращения продукции на рынке Таможенного союза;

- наименование модели расходомера;

- марка или условное обозначение материала;

- заводской номер, дата изготовления;

- монтажный номер;

- стрелки, указывающие направление измеряемой среды;

- диаметр номинальный;

- давление номинальное;

- форма присоединения к трубопроводу с указанием нормативного документа;

- температура расчетная;

- давление расчетное;

- давление пробное;

- наименование рабочей среды;

- длина акустического пути между УД;

- расстояние между УД вдоль продольной оси УИ;

- наружный диаметр трубы;

- толщина стенки трубы.

На отдельной табличке должны быть указания степень защиты от внешних воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254, знак взрывобезопасности, а также наименование или знак центра по сертификации и номер сертификата (при выдаче сертификата). Расходомеры, выдержавшие приемо-сдаточные испытания, должны быть опломбированы ОТК и оформлены документами, удостоверяющими их приемку.

Ех-маркировка на ультразвуковых датчиках моделей T5, T8, T14, T17, BWT и на электронно-вычислительных блоках моделей XGM868i, XGF868i, XGS868i, GF868, GM868, GS868, должна соответствовать ГОСТ Р 30852.0- 2002.

Маркировка транспортной тары должна соответствовать ГОСТ 14192, содержать манипуляционные знаки, соответствующие обозначениям: "Хрупкое. Осторожно"; "Верх"; "Беречь от влаги".

Условия применения

При эксплуатации ультразвуковых датчиков необходимо соблюдать следующие "специальные" условия:

Зависимость температурного класса ультразвуковых датчиков типа Т5, Т17 от диапазона температуры окружающей среды и максимальной температуры контролируемой (рабочей) среды, представлена в таблице 3.

Таблица 3 - Зависимость температурного класса ультразвуковых датчиков

| Диапазон температуры окружающей среды, ºС | Максимальная температура контролируемой среды, ºС | Температурный класс в Ех-маркировке |
| --- | --- | --- |
| -40…+60 | +70 | T6 |
| -40…+60 | +80 | T5 |
| -40…+60 | +120 | T4 |
| -40…+60 | +180 | Т3 |
| -40…+60 | +260 | Т2 |

Во избежание опасности возгорания от фрикционных искр, образующихся при трении или соударении деталей, необходимо оберегать корпуса ультразвуковых датчиков Т5, Т17, изготовленных из титана, от механических ударов.

Устранение дефектов, замена, подключение и отключение ультразвуковых датчиков BWT, T5, Т8, Т14, Т17 от трубопровода, подводящего измеряемую среду под давлением, должно осуществляться при отсутствии давления в подводящем трубопроводе.

При эксплуатации ЭВБ необходимо соблюдать следующие условия:

- Монтаж ЭВБ проводить только при отключенном электропитании.

- Подсоединение внешних электрических цепей ЭВБ должно осуществляться через кабельные вводы, сертифицированные по ТР ТС 012/2011 с Ех-маркировкой Ex d IIС. Неиспользованные отверстия должны закрываться сертифицированными заглушками по ТР ТС 012/2011.

Упаковка

Расходомер, изготовленный предприятием-изготовителем, принятый ОТК предприятия-изготовителя, подвергается упаковке согласно ТУ предприятия-изготовителя.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Эксплуатационные ограничения

Измеряемая среда: насыщенный и перегретый пар (для УЗР-868-ГП(Х), природный газ по ГОСТ 5542-87, сухие и влажные многокомпонентные газовые смеси переменных составов, характерных для нефтяного газа, в газовой фазе и во флюидной области (см. п. 1.1 «Назначение изделия»).

Параметры измеряемой среды:

- температура (см. таблицуТаблица 1);

- диапазон давлений измеряемой среды (см. таблицуТаблица 1);

- максимальная скорость (см. таблицуТаблица 1).

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды ЭВБ (см. таблицуТаблица 1);

- относительная влажность до 100% при 30°С и более низких температурах с конденсацией влаги;

- атмосферное давление от 84 до 106,7 МПа;

- напряженность магнитных полей не более 400 А/м;

- уровень вибрации не более с частотой от 10 до 55 Гц и амплитудой 0,35 мм (группа исполнения N2 по ГОСТ Р 52931–2008).

Параметры электропитания

- напряжение переменного тока (см. таблицуТаблица 1);

- напряжение постоянного тока от (см. таблицуТаблица 1).

Меры безопасности

К работе по монтажу, установке, обслуживанию и эксплуатации счетчика допускаются лица, имеющие необходимую квалификацию и изучившие настоящее РЭ.

Внимание: Все работы по монтажу и демонтажу расходомера необходимо выполнять пpи отсутствии газа/пара в трубопроводе.

При монтаже и эксплуатации расходомеров строго соблюдать требования безопасности эксплуатационной документации, а также руководствоваться следующими документами:

- ГОСТ МЭК 60079.16-2010. Проверка и техническое обслуживание электроустановок во взрывоопасных зонах.

- ПБ 09-540. Общие правила взрывобезопасности для взрывоопасных химических и нефтехимических производств.

- ОНТП 51-1. Магистральные трубопроводы.

- ПУЭ, пункт 7.3. Правила эксплуатации электроустановок во взрывоопасной зоне.

- Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утв. Госгортехнадзором 14.12.92г.;

- Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением ПБ 10-115-96, утв. Постановлением Госгортехнадзора №20.

Подготовка изделия к использованию

Подготовка изделия к использованию включает следующие процедуры:

- Распаковка расходомера;

- Выбор соответствующих мест расположения электронного блока и участка измерительного / ультразвуковых датчиков;

- Установка участка измерительного / ультразвуковых датчиков;

- Установка дополнительных преобразователей температуры и давления (при наличии в заказе);

- Установка электронного блока;

- Электрические соединения электронного блока.

Распаковка

Осторожно выньте электронный блок, первичные преобразователи и кабели из транспортировочной тары. Перед тем, как удалить весь упаковочный материал, проверьте наличие всех компонентов и документации, указанных в упаковочном листе. Удаление важного элемента вместе с упаковочным материалом встречается довольно часто. Если что-то отсутствует или повреждено, для получения помощи немедленно свяжитесь с заводом-изготовителем.

Выбор места установки

Относительное расположение УИ и ЭВБ имеет важное значение. Поэтому используйте рекомендации, приведенные в настоящем разделе. На рисунке Рисунок 2 показан расходомер моделей УЗР-868-ГМХ, ГФХ, ГПХ готовый для вставки в технологическую линию.

Расположение электронного блока. Стандартный электронный блок выполнен во взрывобезопасном литом алюминиевом корпусе типа NEMA-7/4X с порошковым покрытием. В качестве опции предлагается корпус из нержавеющей стали. Обычно электронный блок устанавливают как можно ближе к первичным преобразователям. При выборе места установки необходимо предусмотреть легкий доступ к электронному блоку для программирования, технического обслуживания и работы. В целях обеспечения соответствия директиве по низковольтному оборудованию европейского союза для электронного блока требуется устройство отключения внешнего источника питания, такое как выключатель или автоматический прерыватель. Устройство отключения должно иметь соответствующую маркировку, отчетливо видимую. Оно должно быть расположено в зоне прямого доступа в пределах 1,8 м от расходомера.

Расположение участка измерительного. В состав участка измерительного входят первичные преобразователи расхода и любые первичные преобразователи давления и/или температуры, используемые в качестве составных частей системы измерения расхода. В идеальном случае следует выбрать участок трубопровода с неограниченным доступом к участку измерительному. Например, протяженный отрезок надземной части трубопровода. Однако если измерительную часть потребуется установить в подземном трубопроводе, для облегчения установки первичных преобразователей следует вырыть яму вокруг трубы.

Расположение первичных преобразователей. Для данного типа среды и трубопровода точность расходомера зависит, прежде всего, от места установки и регулирования положения первичных преобразователей. При планировании расположения первичного преобразователя наряду с возможностью доступа необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

- располагайте первичные преобразователи так, чтобы на расстоянии не менее 20 диаметров трубы вверх по потоку и 10 диаметров трубы вниз по потоку от точки измерений отсутствовали возмущения потока (10 и 5 диаметров соответственно при использовании струевыпрямителя). Для того чтобы в потоке не было возмущений, следует избегать таких источников турбулентности в текучей среде, как клапаны, фланцы, выступы и колена, перепады или низкие места, в которых возможно скопление конденсирующейся жидкости.

- поскольку конденсат или осадок на дне трубопровода может вызвать ослабление ультразвукового сигнала, по возможности располагайте первичные преобразователи на боковой части горизонтальной трубы. Если вследствие ограниченного доступа к трубе потребуется установка первичных преобразователей в верхней части трубы, и в тракте звукового луча существует отражение, сместите первичные преобразователи, как минимум, на 10° от верхней мертвой точки. Это уменьшит влияние осадка на отраженные ультразвуковые сигналы.

Длина кабелей. Располагайте электронный блок как можно ближе к участку измерительному / первичным преобразователям, для моделей расходомера УЗР-868-ГМХ, ГФХ, ГПХ предпочтительно непосредственно на участке измерительном. Однако завод-изготовитель может поставить кабели для первичных преобразователей длиной до 300 м для дистанционного расположения электронного блока. Если требуются более длинные кабели, проконсультируйтесь со специалистами завода-изготовителя.

Преобразователи давления и температуры. При установке преобразователей температуры и/или давления в участке измерительном располагайте их вниз по потоку от первичных преобразователей. Преобразователи давления следует устанавливать на расстоянии не ближе 2 диаметров трубы от первичных преобразователей расходомера и не дальше 5 диаметров трубы от них. Преобразователи температуры следует устанавливать на расстоянии не ближе 5 диаметров трубы от первичных преобразователей расходомера и не дальше 20 диаметров трубы от них.

Кабели для первичных преобразователей. При установке кабелей первичных преобразователей всегда следует соблюдать общепринятые нормы установки электрических кабелей. В частности, не прокладывайте кабели первичных преобразователей рядом с силовыми линиями переменного тока с высокими значениями силы тока или любыми другими кабелями, которые могут вызывать электрические помехи. Кроме того, следует предохранять кабели первичных преобразователей и соединения от воздействия погодных и атмосферных факторов, вызывающих коррозию. Следует использовать коаксиальный кабель типа RG62 a/u, и каждый кабель должен иметь одинаковую длину (с допуском ±10,16 см).

Установка участка измерительного.

Установка участка измерительного. Участок измерительный (УИ) – отрезок трубы, где установлены преобразователи. Участок измерительный может быть создан в существующем трубопроводе или вставлен вместо участка трубопровода. Участок измерительный может быть выполнен как отдельная секция трубы, установленная в существующий трубопровод и имеющая патрубки для установки преобразователей. Это позволяет точно установить и отрегулировать взаимное расположение ультразвуковых преобразователей до монтажа участка измерительного в трубопровод.

Общий вид установки расходомера моделей УЗР-868-ГМХ, ГФХ, ГПХ представлен на рисункеРисунок 2.

Типовая схема установки расходомера моделей УЗР-868-ГМ, ГФ, ГП, которая включает в себя дополнительные датчики давления и температуры представлена на рисункеРисунок 3.

Датчик
давления

Датчик
температуры

Дополнительно

Направление потока

Измерительный
участок

Ультразвуковые
преобразователи

Пред-усилитель

Электронный

блок

Рисунок 3 - Типовая схема расходомера моделей УЗР-868-ГМ, ГФ, ГП

Установка преобразователей температуры и давления

Дополнительные первичные преобразователи температуры и давления можно устанавливать около отверстий ультразвуковых первичных преобразователей в составе участка измерительного. При этом необходимо соблюдать требования к месту их расположения, которые приводятся выше в настоящей главе. Эти преобразователи должны подавать на ЭВБ сигнал 0/4-20 мА. В свою очередь, ЭВБ должен быть оснащен соответствующей дополнительной платой для обработки сигнала и подачи необходимого для преобразователей питания постоянного тока. При этом можно использовать любые подходящие преобразователи или сенсоры с пределами относительной погрешности не хуже ±0,5 %.

Как правило, для установки преобразователей на участок измерительный используется порт с внутренней резьбой 1/2” или 3/4” NPT. Если на трубопроводе имеется теплоизоляция, то может потребоваться удлинить муфту для обеспечения удобного доступа. Конечно, для преобразователей можно использовать и другие типы присоединительных патрубков, включая фланцевые порты.

Рисунок 4 - Установка преобразователя температуры и давления

Преобразователь

температуры

Преобразователь

давления

RTD

(Резистивный термометр)

Отсечной клапан

Термопарокарман

Муфта

Стенка измерительного участка

Установка ЭВБ моделей XGF868i, XGS868i, XGM868i

Установка электронно-вычислительного блока

Электронные платы ЭВБ размещены в защищенном от воздействия неблагоприятных атмосферных условий корпусе типа NEMA-4X, пригодном для использования внутри и снаружи помещений. Установочные размеры и вес корпуса приводятся на рисунке Рисунок 10. Экран дисплея ЭВБ необходимо располагать вне прямого солнечного света или устанавливать дополнительный солнцезащитный экран.

ЭВБ оснащен установочной бобышкой одним резьбовым отверстием 3/4” NPTF в центре и четырьмя резьбовыми отверстиями 1/4-20 по углам. С помощью установочной бобышки электронный блок можно устанавливать обычным способом, показанным на рисункеРисунок 11.

Внимание: Во избежание поражения электрическим током требуется правильное заземление корпуса ЭВБ. На рисункеРисунок 11 показано расположение винта заземления на корпусе.

Выполнение электрических соединений

В настоящем разделе приведены инструкции по выполнению всех необходимых электрических соединений расходомера. На рисунке Рисунок 12 приводится полная схема электрических соединений.

Во время отгрузки все электрические разъемы, за исключением разъема питающего провода, хранятся на своих клеммных колодках, и для удобства выполнения соединений их можно вынуть из корпуса. Просто проведите кабели через отверстия кабелепровода в боковой части корпуса, прикрепите провода к соответствующим соединителям и вставьте соединители обратно в соответствующие клеммные колодки.

Подготовьте ЭВБ к выполнению соединений, как описано на рисунке Рисунок 5 выполнив следующие шаги:

- Отключите все силовые линии от их источников.

- Ослабьте стопорный винт на задней крышке.

- Вставьте стержень или длинную отвертку в пазы на крышке и поверните крышку против часовой стрелки так, чтобы она отсоединилась от корпуса.

- Установите необходимые кабельные зажимы в соответствующих отверстиях кабелепроводов в боковой части корпуса.

- Этикетки на внутренней поверхности задней крышки помогут вам выполнить электрические соединения проводов системы питания и дополнительной платы. Кроме того, на рисунке Рисунок 13 показаны располагаемые на задней крышке этикетки для любой возможной конфигурации дополнительных плат.

Внимание: Прежде чем снять переднюю или заднюю крышку всегда отключайте сетевое питание от ЭВБ. Это особенно важно в опасной окружающей среде.

Рисунок 5 - Задняя крышка с этикетками соединений

Соединения дополнительных

плат

Соединения для

электрического питания

Этикетка

с указаниями выполнения соединений

Стопорный винт

Слоты

Вид изнутри	Вид снаружи

Электрические соединения сетевого питания. ЭВБ предназначены для работы с питанием переменного или постоянного тока (см. таблицуТаблица 1). На расположенной в боковой части ЭВБ этикете указаны требуемые номинальные значения напряжения и мощности для расходомера. Расходомер следует подключать только к линии питания с указанным напряжением. Для ЭВБ с питанием от 12 до 28 В постоянного тока используется предохранитель 2,0 A с задержкой срабатывания.

Подготовьте провода линии питания, обрезав фазный и нейтральный провода питания от переменного тока (или положительный и отрицательный провода питания от постоянного тока) на 1 см короче провода заземления. Благодаря этому при вынужденном отсоединении в случае воздействия вытягивающего усилия на кабель питания заземляющий провод будет отсоединен от расходомера в последнюю очередь.

Установите соответствующий кабельный зажим в отверстие кабелепровода, как указано на рисунке Рисунок 12. По возможности избегайте использования других отверстий кабелепровода, чтобы свести к минимуму влияние помех от силовых линий переменного тока.

Снимите изоляцию на участке 0,5 см на конце каждого силового провода.

Проведите кабель через отверстие в кабелепроводе и соедините выводы силового кабеля с клеммной колодкой TB5 (см. рисунок 5), используя при этом номера выводов, как показано на рисунке Рисунок 12.

Оставляя небольшую слабину, закрепите линию питания кабельным хомутом.

Внимание: Перед подачей питания в опасной зоне следует убедиться в том, что установлены обе крышки с кольцевыми уплотнениями, и стопорные винты затянуты.

Внимание: Электрические соединения первичных преобразователей необходимо правильно выполнить до подачи питания на расходомер.

Электрические соединения с первичными преобразователями и предусилителями. Перед выполнением соединений ЭВБ с первичными преобразователями и предусилителями следует выполнить следующие шаги:

- отсоедините основное питание от электронного блока;

- снимите заднюю крышку и установите все необходимые кабельные зажимы;

Электрические соединения первичных преобразователей и предусилителей выполняют следующим образом:

- Местный предусилитель должен находиться в соединительной коробке на конце первичного преобразователя. Соедините идущий от предусилителя кабель BNC с соединителем ответного типа с соединителем BNC первичного преобразователя.

- Найдите два кабеля предусилителя CH1, идущие к электронному блоку, и соедините каждый с двумя предусилителями CH1 в соединительной коробке, используя остающиеся соединения предусилителя. Пропустите свободные концы кабелей через выбранные отверстия для кабелепровода в электронном блоке.

- Электрические соединения первичного преобразователя с предусилителем и предусилителя с электронным блоком показаны на рисунке Рисунок 16. Расположение соединений в электронном блоке для Канала 1 (J3) приводится на рисунке  Рисунок 12. Концевые наконечники кабелей КРАСНОГО цвета – это сигнальные СИГН.(+), а наконечники ЧЕРНОГО цвета – обратные провода ОБР.(-).

- Для двухканального расходомера повторите шаги 1-3, чтобы соединить первичные преобразователи CH2 с клеммами колодки J4. Обратите внимание на то, что не требуется соединения обоих каналов двухканального устройства.

- После завершения соединения установите заднюю крышку на место на корпусе и затяните стопорный винт.

Электрические соединения стандартных аналоговых выходов 0/4-20 мА. Стандартная конфигурация расходомера предусматривает два изолированных аналоговых выхода 0/4-20 мА (обозначаемые как выходы 1 и 2). Соединения с этими выходами можно выполнять стандартной витой парой, но полное сопротивление токовой петли для этих цепей не должно превышать 600 Ом.

Для соединения аналоговых выходов выполните следующие шаги:

- Отсоедините основное питание и снимите заднюю крышку.

- Установите необходимый кабельный зажим в выбранное отверстие кабелепровода на боковой части корпуса электронного блока.

- Расположение клеммной колодки J1 показано на рисункеРисунок 12, подключите аналоговые выходы, как показано на рисунке. Закрепите кабельный хомут. Аналоговые выходы 1 и 2 на схеме соединений соответствуют аналоговым выходам A и B для Слота 0 в программном обеспечении ЭВБ.

- После завершения соединения установите заднюю крышку на место на корпусе и затяните стопорный винт.

Внимание: Перед подачей питания в опасной зоне следует убедиться в том, что установлены обе крышки с кольцевыми уплотнениями, и стопорные винты затянуты.

Электрические соединения с последовательным портом.

Расходомер оборудован интерфейсом RS232 или последовательным интерфейсом RS485. Также существует вариант RS485 с возможностью MODBUS. При наличии опции MODBUS, в ЭВБ может также иметься стандартный последовательный интерфейс RS232.

Последовательный порт используется для передачи сохраняемых данных и отображаемых показаний на персональный компьютер по соединению последовательного интерфейса расходомера с последовательным портом ПК. Также по этой связи расходомер может получать и исполнять дистанционные команды, используя программное обеспечение менеджера данных средств измерений Instrument Data Manager или PanaView.

Электрические соединения интерфейса RS232. Последовательный порт используется для соединения расходомера с принтером, ANSI- терминалом или персональным компьютером. Интерфейс RS232 подключают как оборудование вывода данных (DTE).

Выполните следующие шаги, приведенные на рисункеРисунок 12:

- Отсоедините основное питание и снимите заднюю крышку.

- Установите необходимый кабельный зажим в выбранное отверстие кабелепровода на боковой части корпуса электронного блока.

- Используйте информацию, приведенную в таблицеТаблица 4, при подключении соответствующего кабеля для соединения ЭВБ с внешним устройством.

- Проведите отдельные жилы кабеля с заделкой через отверстие кабелепровода и соедините их с клеммной колодкой J1. Подключите другой конец кабеля к внешнему устройству c последовательным интерфейсом и зафиксируйте его кабельным зажимом.

Таблица 4- Соединение интерфейса RS232 с оборудованием передачи данных (DCE) или обработки данных (DTE)

| J1 Вывод № | Описание сигнала | DCE DB25 Вывод № | DCE DB9 Вывод № | DTE DB25 Вывод № | DTE DB9 Вывод № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | DTR (готовность терминала данных) | 20 | 4 | 20 | 4 |
| 6 | CTS (сигнал «готов к передаче») | 4 | 7 | 5 | 8 |
| 7 | COM («земля») | 7 | 5 | 7 | 5 |
| 8 | RX (прием) | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 9 | TX (передача) | 3 | 2 | 2 | 3 |

Дополнительный последовательный порт RS485 используется для объединения нескольких расходомеров в единую систему управления. Дополнительно стандартный порт RS232 можно конфигурировать как двухпроводный, полудуплексный интерфейс RS485.

Информация о соединении последовательного порта RS485 приводится на рисунке Рисунок 12, для этого выполните следующие шаги:

- Отсоедините основное питание и снимите заднюю крышку.

- Установите необходимый кабельный зажим в выбранное отверстие кабелепровода на боковой части корпуса электронного блока.

- Проведите один конец кабеля через отверстие кабелепровода, соедините его с клеммной колодкой J1 и закрепите с помощью кабельного зажима. Для кабельного соединения ЭВБ с внешним устройством используйте информацию в таблицеТаблица 5.

- После завершения соединения установите заднюю крышку на место на корпусе и затяните стопорный винт.

Таблица 5 - Соединения RS485

| Вывод J1 № | Описание сигнала |
| --- | --- |
| 9 | Данные + |
| 8 | Данные - |
| 7 | Экран |
| 6 | Не используется |
| 5 | Не используется |
| 4 | Не используется |

Электрические соединения дополнительных плат. В расходомере можно установить только одну дополнительную плату в Слот 1 и одну дополнительную плату в Слот 2. Указанные ниже функции дополнительной платы доступны только в комбинациях, показанных на рисунке Рисунок 13:

      - Реле аварийной сигнализации (Слот 1)

      - Аналоговые входы (Слот 1)

      - Выходы сумматоров / частотные выходы (Слот 1)

      - Входы для резистивного термометра (RTD) (Слот 1)

      - Аналоговые выходы (Слот 1)

      - Обмен данными по MODBUS (Слот 2)

      - Обмен данными по MODBUS/TCP (Слот 2)

      - Сеть Ethernet (Слот 2)

      - Сетевая шина Foundation Fieldbus (Слот 2)

      - Регистрация данных (Слот 2) - соединение не требуется

Для соединения какой-либо дополнительной платы, установленной в Слоте 1, требуется выполнить следующие общие шаги:

- Отсоедините основное питание и снимите заднюю крышку.

- Установите кабельный зажим в выбранное отверстие кабелепровода в боковой части корпуса электронного блока и проведите через это отверстие стандартный кабель с витыми парами.

- Найдите клеммную колодку с 12 выводами (J2) на рисунке Рисунок 12 и выполните соединение с дополнительной платой, как указано на этикетке на внутренней стороне задней крышки (см. рисунокРисунок 5 и рисунок Рисунок 13) Закрепите кабельный хомут.

- После завершения соединения установите заднюю крышку на место на корпусе и затяните стопорный винт.

Электрические соединения дополнительной платы аварийной сигнализации.

В каждую дополнительную плату аварийной сигнализации входит два или четыре реле с перекидным контактом (реле типа С) (обозначаются A, B, C и D). Каждое реле аварийной сигнализации можно соединить либо как Normally Open (НР, нормально разомкнутое), либо как Normally Closed (НЗ, нормально замкнутое).

При установке реле аварийной сигнализации возможно соединение для работы в «обычном» или «отказоустойчивом» режиме. В отказоустойчивом режиме реле аварийной сигнализации постоянно задействовано, за исключением его срабатывания, сбоя питания или другого прерывания. На рисункеРисунок 6 ниже демонстрируется работа реле аварийной сигнализации типа НР как в обычном, так и в отказоустойчивом режиме.

До выполнения электрических соединений следует завершить операции, описанные в п.3.2.3. Соедините каждое реле аварийной сигнализации в соответствии с инструкциями по соединению, приведенными на этикетке, на внутренней поверхности задней крышки (см. рисунокРисунок 5 и рисунок Рисунок 13).

Рисунок 6 - Обычный и отказоустойчивый режим

Обычный режим, до

срабатывания

Отказоустойчивый

режим, до срабатывания

НР

НР

К	К

НЗ

НЗ

Устройство контроля аварийных сигналов

Устройство

контроля аварийных сигналов

Обычный режим, после

срабатывания

Отказоустойчивый режим,

после срабатывания или сбоя питания

НР

НР

К	К

НЗ

НЗ

Устройство

контроля аварийных сигналов

Устройство

контроля аварийных сигналов

Электрические соединения дополнительной платы аналоговых входов 0/4-20 мА.

Для вычисления значений расхода, расходомеру требуются точные данные измерений температуры и давления с места установки. Установленные на участке измерительном преобразователи могут предоставлять эту информацию через дополнительную плату аналоговых входов 0/4-20 мА. Эта дополнительная плата имеет два или четыре изолированных аналоговых входа 0/4-20 мА (обозначаемые A, B, C и D), на каждом из которых присутствует напряжение постоянного тока для преобразователей с питанием от токовой петли (см. таблицуТаблица 1). Для обработки температурного сигнала может использоваться любой вход, в то время как другой вход используется для обработки сигнала давления.

Соединения аналоговых входов с полным сопротивлением 118 Ом следует выполнять стандартной витой парой. Питание для преобразователей можно подавать либо от встроенного источника питания постоянного тока на дополнительной плате аналогового входа, либо от внешнего источник питания. На рисункеРисунок 7 ниже показаны типичные схемы электрических соединений для одного из аналоговых входов, с внешним источником питания и без него.

Рисунок 7 - Схема соединений аналогового входа

До выполнения электрических соединений следует завершить операции, описанные в п.3.2.3. Подключите аналоговые входы согласно указаниям на этикетке, расположенной на задней крышке (см. рисунокРисунок 5 и рисунок Рисунок 13).

Электрические соединения дополнительной платы выходов сумматоров / частотных выходов

На каждой дополнительной плате выходов сумматоров / частотных выходов имеется два или четыре выхода (обозначаемых как A, B, C, и D), которые можно использовать или как выходы сумматоров, или как частотные выходы.

До выполнения электрических соединений следует завершить операции, описанные в разделе п.3.2.3. Затем подключите эту дополнительную плату согласно указаниям на этикетке, расположенной на задней крышке (см. рисунокРисунок 5 и рисунок Рисунок 13). На рисунке Рисунок 8 ниже показана схема соединений выходной цепи сумматора и цепи частотного выхода.

Рисунок 8 - Электрические соединения выходов сумматоров / частотных выходов

Выход сумматора

Преобразователь

Счетчик

Вольт (Встр. ист. питания)

ВЫХ.

ОБР.

Нагрузка

Вольт «-» Общий

Частотный выход

Преобразователь

Частотомер

+5 В

200 Ом

ВЫХ. ОБР.

ВХ.

Общий

Электрические соединения дополнительной платы входов для резистивного термометра (RTD)

На дополнительной плате входов для резистивного термометра (RTD) ЭВБ имеется два или четыре прямых входа для RTD (обозначаются A, B, C и D). Для каждого входа для RTD требуется три провода, соединение следует выполнять согласно этикетке на задней крышке (см. рисунокРисунок 5 и рисунок Рисунок 13).

Электрические соединения дополнительной платы аналоговых выходов 0/4-20 мА

На дополнительной плате аналоговых выходов имеется два изолированных выхода 0/4-20 (обозначаются A и B). Соединения c этими выходам можно выполнять стандартной витой парой, но полное сопротивление токовой петли этих контуров не должно превышать 1000 Ом.

До выполнения электрических соединений следует завершить операции, описанные в п.3.2.3. Затем выполните соединения этой дополнительной платы согласно указаниям на этикетке, расположенной на задней крышке (см. рисунокРисунок 5 и рисунок Рисунок 13).

Электрические соединения дополнительной платы MODBUS

На дополнительной плате MODBUS используется стандартный интерфейс RS485 для обмена данными по протоколу MODBUS. Плату MODBUS следует устанавливать в Слот 2. Стандарт RS485 позволяет задействовать до 32 узлов (драйверы и ресиверы) в одной многоточечной сети, на расстояниях до 1200 м. Завод-изготовитель рекомендует использовать кабель с витыми парами 24 (24 AWG) с волновым сопротивлением 120 Ом и оконечной нагрузкой 120 Ом на каждом конце линии связи.

На дополнительной плате MODBUS имеются свои собственные соединения RS485. Таким образом, последовательный порт на расходомере может быть сконфигурирован как RS232 и при этом также выдавать сигналы RS485 MODBUS.

Поскольку на дополнительной плате MODBUS используются контакты 1 и 2 на клеммной колодке J2, в Слот 1 можно установить только те платы, которые не используют эти контакты, в то время как плата MODBUS устанавливается в Слот 2. В частности, только дополнительные платы, обозначаемые «OI» и «OR» как показано на рисункеРисунок 13, совместимы с дополнительной платой MODBUS.

Подключение расходомера к системе управления (см. рисунок Рисунок 9).

- Соедините провод «-» MODBUS с контактом № 2, инвертирующее или отрицательное соединение.

- Соедините провод «+» MODBUS с контактом № 1, неинвертирующее или положительное соединение.

- С контактом № 3 нет соединения.

Рисунок 9 - Разъем клеммной колодки RS485 MODBUS

MODBUS «+»

MODBUS «-»

НЕТ СОЕД.

Электрические соединения интерфейса MODBUS/TCP

Можно также использовать Расходомер, на котором имеется интерфейс MODBUS/TCP для коммуникации с внутренней сетью. На дополнительной плате MODBUS/TCP с уникальным MAC (IP)-адресом (устанавливается только в слот 2) имеется разъем RJ45. Для подключения ЭВБ с возможностью MODBUS/TCP к сети.

Электрические соединения интерфейса Ethernet

На дополнительной плате Ethernet с уникальным MAC (IP)-адресом (устанавливается только в слот 2) имеется разъем RJ45. Для подключения ЭВБ с возможностью Ethernet к сети вставьте разъем кабеля RJ45 в ответную часть разъема RJ45, проведите кабель через одно из отверстий кабелепровода, используя соответствующий кабельный зажим, и соедините другой конец кабеля с сетью Ethernet согласно инструкциям завода-изготовителя. Между дополнительной платой Ethernet и разъемом RS232 ЭВБ требуется внешнее соединение, как показано в таблице ниже и на рисункеРисунок 17.
Таблица 6 - Взаимосвязь RS232 и Ethernet

| ЭВБ | Клеммная колодка | Клеммная колодка |
| --- | --- | --- |
| Клемма | RS232 на задней плате | TB1 на Ethernet-плате |
|  | TX | Контакт 1 |
|  | RX | Контакт 2 |
|  | ОБЩ. | Контакт 3 |

Электрические соединения интерфейса Foundation Fieldbus

Для соединения интерфейса сетевой шины Foundation Fieldbus с расходомером необходимо выполнить сетевые соединения на J8, контакты 1 и 2 согласно чертежу (b) на рисункеРисунок 17. В зависимости от сетевых соединений в качестве альтернативы можно соединить экран с контактом 3 на J8.

При нормальных условиях работы на J9 не выполняется никаких соединений. Если необходимо выполнить сброс на сетевой плате до заводских значений по умолчанию:

- Соедините перемычкой контакт 2 на J9 и контакт 3 на J9.

- Цикл включения-выключения питания (то есть, вкл. и выкл.) ЭВБ.

- Спустя десять секунд после восстановления подачи питания на ЭВБ выньте перемычку, чтобы перевести сетевую плату в режим нормальной работы.

Дополнительная плата регистрации данных

Расходомер можно оснащать дополнительной платой регистрации данных, которую устанавливают в Слот 2. Эта плата увеличивает память ЭВБ до 2 Мбайт.

Примечание: опция меню регистрации данных не будет доступна до тех пор, пока не будет установлена эта плата (см. приложение Б).

29

Рисунок 10 – Габаритные и присоединительные размеры ЭВБ XGM868i, XGF868i, XGS868i

31

Рисунок 11 - Эскизный чертеж и установка ЭВБ – установочный кронштейн из уголка

32

Рисунок 12 - Схема электрических соединений

33

Рисунок 13 - Этикетки со схемами соединений дополнительных плат

34

Рисунок 14 - Схема соединений первичного преобразователя и предусилителя – объединенная установка

35

Рисунок 15 - Схема соединений первичного преобразователя и предусилителя – дистанционная установка

36

Рисунок 16 - Схема соединений первичного преобразователя и предусилителя типа ATEX – дистанционная установка

37

Рисунок 17 - Соединения клеммной колодки Ethernet, Foundation Fieldbus и MODBUS/TCP

Установка ЭВБ моделей GF868, GS868, GM868

Установка электронно-вычислительного блока

Электронные платы ЭВБ размещены в защищенном от воздействия неблагоприятных атмосферных условий корпусе типа NEMA-4X, пригодном для использования внутри и снаружи помещений. Установочные размеры и вес корпуса приводятся на рисунке Рисунок 23. Габаритные и присоединительные размеры других вариантов исполнения корпуса приводятся на чертежах, поставляемых вместе с расходомером.

Установка корпуса в стойку

ЭВБ в корпусе для монтажа в стойку устанавливается в стандартную 19-ти дюймовую стойку (см. рисунок Рисунок 26, где приведены габаритные размеры корпуса прибора). Корпус ЭВБ вставляется в стойку на необходимой высоте и закрепляется с помощью четырёх винтов через отверстия на передней панели прибора

Выполнение электрических соединений

В настоящем разделе приведены инструкции по выполнению всех необходимых электрических соединений расходомера. На рисункеРисунок 24 приводится полная схема электрических соединений.

Для облегчения выполнения подключений, разъёмы всех клеммных колодок (исключая клеммную колодку для подключения питания) являются съёмными, и при транспортировке находятся в соответствующих клеммных колодках. Введите кабели через отверстия в нижней части корпуса прибора, подсоедините их концы к соответствующим разъёмам, и вставьте разъёмы в необходимые клеммные колодки.

Электрические соединения расходомера в корпусе для монтажа в стойку осуществляется точно таким же образом, что и электрические соединения прибора в корпусе стандартного исполнения. Однако, расположение и тип разъёмов, используемых для подключения различных элементов, отличаются (см. рисунок Рисунок 24). Для выполнения электрических соединений выполните следующие шаги:

- Подключение питания осуществляется с правой стороны задней панели прибора следующим образом:

- Убедитесь в том, что установленный предохранитель (позиция №4 в табличке «Ввод питания» на рисунке Рисунок 27) имеет требуемый размер и тип.

- Подсоедините конец поставляемого шнура питания с разъёмом типа розетки к ответной части входа питания прибора (позиция №3 в табличке «Ввод питания» на рисунке Рисунок 27).

- Подсоедините винт заземления (позиция №2 в табличке «Ввод питания» на рисунке Рисунок 27) к точке заземления стойки.

- Подключите ультразвуковые преобразователи следующим образом:

- Подсоедините пару кабелей, поставляемых с прибором, к разъёмам байонетного типа (BNC) канала 1 (Channel 1- CH1) для преобразователей, расположенных выше (upstream) и ниже (downstream) по течению потока, с левой стороны задней панели прибора.

- В случае двухканального прибора, повторите указанные выше шаги для канала 2 (Channel 2- CH2), если он будет использоваться.

- Завершите подключение ультразвуковых преобразователей в соответствии с рекомендациями, приведенными в п.4.3.6, настоящего руководства.

- Подсоедините аналоговые выходы 0/4-20 мА с левой стороны задней панели прибора в соответствии с рекомендациями, приведёнными в п.4.3.7, настоящего руководства.

- Подключение последовательного порта RS232 выполняется следующим образом:

- Закажите или подготовьте соответствующий кабель. Этот кабель должен иметь стандартный разъём DB9 типа розетки, подключение которого осуществляется к ответной части разъёма, расположенного на задней панели корпуса (см. рисунок Рисунок 27). Разъём на другом конце кабеля должен быть такой, какой требуется для внешнего устройства.

- Завершите подключение последовательного порта RS232 в соответствии с рекомендациями, приведёнными в п.4.3.8 настоящего руководства.

- Подключение любой дополнительной платы осуществляется c использованием процедур, рассмотренных в п.4.3.12 настоящего руководства (нумерация контактов и их назначение приведены на рисунке Рисунок 27).

- Переведите выключатель питания (позиция №1 в табличке «Ввод питания» на рисунке Рисунок 27) в положение «ON» (ВКЛ).

Питание может осуществляться напряжением переменного тока, или напряжением постоянного тока указанные в таблицеТаблица 1. На табличке, расположенной на передней панели внутри корпуса (над клеммной колодкой ТВ1), указано напряжение питания прибора и максимальный рабочий ток предохранителя. Убедитесь в том, что прибор будет подключаться к линии питания только с соответствующим напряжением.

Примечание: Для соответствия требованиям директивы Европейского Союза о низком напряжении питания (73/23/EEC) должен быть установлен внешний автоматический выключатель питания (или рубильник). Выключатель должен иметь соответствующую маркировку, должен быть ясно виден, легко доступен, и расположен в пределах 1,8 м от электронного блока. Главным выключателем является шнур питания.

Используя рисунок Рисунок 24, выполните следующие шаги для подключения питания:

Внимание: Некорректное подключение питания может привести к выходу прибора из строя, а также к поражению электрическим током при попадании напряжения на измерительный участок и соответствующий трубопровод, или корпус электронного блока.

Подготовьте провода питания, подрезав провода, которые будут подключаться к фазе и нейтрали для питания от сети переменного тока (или положительный и отрицательный провода для питания постоянным током) так, чтобы они были на 1 см короче, чем провод заземления. Это гарантирует, что провод заземления будет последним проводом, который отсоединится при случайном отключении кабеля от прибора.

Если прибор имеет пластиковые крышки, которые закрывают клеммные колодки, то удалите их. После выполнения всех необходимых соединений убедитесь в том, что все крышки снова установлены на свои места.

Снимите изоляцию на 0,63 мм (1/4 дюйма) с конца каждого из трёх проводов линии питания.

Подключите провода линии питания к соответствующим контактам клеммной колодки ТВ1, как показано на рисунке Рисунок 24.

Подключение преобразователей.

Типовое подключение системы ультразвукового расходомера газа требует взаимной электрических соединений следующих устройств:

- пары ультразвуковых преобразователей (для каждого канала), установленных на измерительном участке;

- одного предусилителя для каждого канала;

- устройства молниезащиты (дополнительно);

- электронного блока (GF868, GS868, GM868).

Используя типовую схему электрических соединений ультразвуковых преобразователей, приведённую на рисунке

Рисунок 25, выполните следующие действия:

Внимание: Перед выполнением подключения ультразвуковых преобразователей, в безопасной зоне удалите с них электростатический заряд. Для этого замкните накоротко центральный проводник разъёма преобразователя на металлический экран разъёма.

- Используя пару коаксиальных BNC-BNC кабелей, поставляемых компанией «Panametrics» (или аналогичные кабели других производителей), подключите оба ультразвуковых преобразователя к предусилителю.

Внимание: Для обеспечения защиты предусилителя от неблагоприятного воздействия окружающей среды в соответствии с требованиями FM/CSA (NEMA/TYPE 4), все кабельные вводы предусилителя должны быть обработаны герметиком для резьбы.

- Если устанавливается дополнительное устройство молниезащиты, подсоедините его к предусилителю.

- Используя два коаксиальных кабеля с разъёмами BNC - микропроволочный вывод, поставляемые компанией «Panametrics» (или аналогичные кабели других производителей), подсоедините предусилитель к клеммной колодке CH1 электронного блока. При этом обращайтесь к рисунку Рисунок 24, где показано расположение клеммной колодки, а также приведено обозначение контактов и их назначение.

- Для двухканальной модели GM868, GS868, GF868, повторите шаги 1-3 для подключения системы преобразователей канала 2 к клеммной колодке CH2.

Примечание: В случае двухканальной модели GM868, GS868, GF868, нет необходимости в использовании канала 2. Этот канал может быть зарезервирован для последующего использования.

Электрические соединения стандартных аналоговых выходов 0/4-20 мА.

В стандартной конфигурации модели ЭВБ GF868, GS868, GM868 имеют два изолированных аналоговых выхода 0/4-20 мА (обозначенных как А и В). Подключения осуществляются стандартным проводом типа «витая пара». Импеданс токовой петли не должен превышать 550 Ом. При выполнении подключений используйте рисунок Рисунок 24, где показано расположение клеммной колодки I/O (входы/выходы), а также приведено обозначение контактов и их назначение.

Электрические соединения с последовательным портом.

Электрические соединения интерфейса RS232. Последовательный порт используется для соединения расходомера с принтером, ANSI- терминалом или персональным компьютером. Интерфейс RS232 подключают как оборудование вывода данных (DTE).

Выполните следующие шаги, приведенные на рисункеРисунок 24:

Последовательный интерфейс RS232 подключается как терминальное оборудование пользователя (DTE). В приведённой ниже таблицеТаблица 4 указаны виды сигналов и номера контактов разъёма для порта RS232 расходомера GM868, GS868, GF868. Используя рисунокРисунок 24, где показано расположение клеммной колодки RS232, выполните следующие шаги:

- Используйте информацию, приведённую в таблицеТаблица 7, для выбора соответствующего кабеля для подключения GM868, GS868, GF868 к внешнему устройству (если требуется, то соответствующий кабель может быть заказан в компании «ДС Контролз»).

- Подключите один конец кабеля к клеммной колодке RS232, а другой конец кабеля - к принтеру, ANSI терминалу или персональному компьютеру.

Таблица 7- Соединение интерфейса RS232 с оборудованием передачи данных (DCE) или обработки данных (DTE)

| RS232 | Сигнал | DCE | DTE | DTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контакт |  | DB25 | DB25 | DB9 |
| № |  | Контакт № | Контакт № | Контакт № |
| GM868 |  |  |  |  |
| 1 | RTN - Общий | 7 | 7 | 5 |
| 2 | TX - Передача | 3 | 2 | 3 |
| 3 | RX - Приём | 2 | 3 | 2 |
| 4 | DTR - Ввод данных | 20 | 20 | 4 |
| 5 | CTS - Сброс | 4 | 5 | 8 |
| GF868 |  |  |  |  |
| 1 | RTN - Общий | 7 | 7 | 5 |
| 2 | TX - Передача | 2 | 3 | 3 |
| 3 | RX - Приём | 3 | 2 | 2 |
| 4 | DTR - Ввод данных | 20 | 20 | 4 |
| 5 | CTS - Сброс | 5 | 4 | 8 |
| GS868 |  |  |  |  |
| 1 | RTN - Общий | 7 | 7 | 5 |
| 2 | TX - Передача | 3 | 2 | 2 |
| 3 | RX - Приём | 2 | 3 | 3 |
| 4 | DTR - Ввод данных | 20 | 5 | 4 |
| 5 | CTS - Сброс | 5 | 20 | 8 |

Последовательный порт RS485 (опция для GM868,  GF868)

RS485 используется для обеспечения связи нескольких расходомеров с одним терминалом компьютера. Стандартный RS232 порт, встроенный в ЭВБ, может быть по запросу сконфигурирован как двухпроводной полудуплексный RS485 интерфейс. Такая операция выполняется при помощи конвертера интерфейсов RS232-RS485.

- Для подключения RS485 последовательного интерфейса выполните следующие шаги, используя рисунок Рисунок 24:

- Отсоедините электронный блок от сети питания и откройте его крышку.

- Установите требуемый кабельный зажим в соответствующее отверстие кабельного ввода, расположенное в боковой части корпуса электронного блока.

- Пропустите один конец кабеля через отверстие кабельного ввода, подсоедините его к клеммной колодке J1, и закрепите кабельный зажим. Подсоедините другой конец кабеля к конвертеру интерфейсов, как показано на рисункеРисунок 18.

- Если подключение завершено, установите на место крышку электронного блока и затяните винт крепления крышки.

Конвертер интерфейсов

Рисунок 18 - Типовое подключение RS485 интерфейса

Установка конвертора интерфейсов (для GF868)

Специальная скоба, содержащая конвертор интерфейсов и 3-х контактную рейку зажимов, установлена внутри корпуса электронного блока GF868 ниже клеммной колодки RS232 (см. рисунокРисунок 19). Клеммная колодка стандартного интерфейса RS232 подключена ко входу конвертора интерфейсов, а выход интерфейса RS485 подключен к рейке зажимов.

Рисунок 19 - Установка конвертора интерфейсов

Одноточечное подключение (для GF868)

Последовательный интерфейс RS485 на заводе-изготовителе конфигурирован для прямого подключения. Таким образом, стандартная конфигурация - прямое соединение одного расходомера GF868 и одного персонального. При подключении интерфейса RS485 используйте рисунокРисунок 19 и выполните следующие операции:

Примечание:	Если прибор соответствует требованиям директивы о низком напряжении питания (Low Voltage Directive - 73/23ЕEC), то он имеет прозрачную пластиковую крышку, закрывающую электрические соединения. Эта крышка может быть удалена только при выполнении необходимых подключений прибора. Все остальное время она должна оставаться на своем месте. Если вы удалили крышку при выполнении подключений, то после завершения этих операций вы должны установить ее на место.

- Отсоедините электронный блок от сети питания и откройте его крышку.

Внимание: Электронный блок содержит устройства, находящиеся под высоким напряжением. Любые электрические соединения должны выполняться только после того, как электронный блок отсоединен от сети питания.

- Удалите прозрачную пластиковую крышку (если имеется), которая закрывает электрические разъемы.

- Используя кабель витая пара, присоедините клемму XMT+ рейки зажимов к клемме XMT+ персонального компьютера, а клемму XMT– рейки зажимов - к клемме XMT– персонального компьютера.

Примечание: Клемма XMT+ на рейке зажимов расположена напротив провода красного цвета, а клемма XMТ– на рейке зажимов - напротив провода зеленого цвета.

- Установите на место прозрачную пластиковую крышку (если имеется), закройте крышку электронного блока и снова подсоедините его к сети питания.

После выполнения этих операций, последовательный интерфейс RS485 может быть использован для прямого подключения. При этом необходимо учитывать, что для поддержки интерфейса RS485 в расходомере GF868 должна быть установлена соответствующая версия программного обеспечения. Для обновления программного обеспечения GF868 обращайтесь, пожалуйста, в компанию «ДС Контролз».

Электрические соединения дополнительных плат сигнализации.

- В расходомер GM868, GS868, GF868 может быть установлено от 1 до 6 дополнительных плат сигнализации. Каждая плата сигнализации имеет три реле типа «Form C» (обозначенные как А, В и С).

Реле сигнализации могут быть двух типов:

- обычного исполнения

- герметичные, для опасных зон Class I, Division 2.

Каждое реле может быть подключено как с нормально открытыми контактами «Normally Open» (NO, нормально разомкнут), так и с нормально закрытыми контактами «Normally Closed» (NC, нормально замкнут). Электрические соединения дополнительной платы аварийной сигнализации.

При установке параметров сигнализации вы можете выбрать обычный режим работы сигнализации или так называемый «безотказный» режим. При выборе «безотказного» режима реле находится под напряжением всё время, исключая моменты отказы питания или появления других неисправностей. Рисунок 20 иллюстрирует эти режимы работы сигнализации для реле с нормально открытыми контактами (NO).

Каждое реле подключается с помощью двух проводов. Подключите провода к соответствующим контактам, как показано на рисункеРисунок 24.

Рисунок 20 - Обычный и «безотказный» режимы работы

Электрические соединения дополнительной платы аналоговых входов 0/4-20 мА.

Для вычисления значений расхода, расходомеру требуются точные данные измерений температуры и давления с места установки. Установленные на участке измерительном преобразователи могут предоставлять эту информацию через дополнительную плату аналоговых входов 0/4-20 мА. Эта дополнительная плата имеет два или четыре изолированных аналоговых входа 0/4-20 мА (обозначаемые A, B, C и D), на каждом из которых присутствует 24 В постоянного тока для преобразователей с питанием от токовой петли. Для обработки температурного сигнала может использоваться любой вход, в то время как другой вход используется для обработки сигнала давления.

Примечание: При программировании прибора необходимо точно знать, к какому из входов реально подключён преобразователь температуры и давления. Эта информация должна быть занесена в таблицу «Регистрация данных» в приложение В.

Соединения аналоговых входов с полным сопротивлением 118 Ом следует выполнять стандартной витой парой. Питание для преобразователей можно подавать либо от встроенного источника питания 24 В постоянного тока на дополнительной плате аналогового входа, либо от внешнего источника питания. На рисункеРисунок 21 ниже показаны типичные схемы электрических соединений для одного из аналоговых входов, с внешним источником питания и без него.

Рисунок 21 - Схема соединений аналогового входа

Электрические соединения дополнительной платы аналоговых входов / частотных выходов

Подключите клеммную колодку аналоговых входов в соответствии с нумерацией контактов, показанной на рисункеРисунок 24.

Если система измерения расхода содержит дополнительные ультразвуковые преобразователи, то GM868, GS868, GF868 может быть установлено до трёх дополнительных плат аналоговых входов. Эти дополнительные платы идентичны платам для подключения датчиков температуры/давления, описанным выше, и их подключение осуществляется таким же образом (см. рисунокРисунок 22). Аналоговые входы дополнительной платы могут калиброваться с использованием сигналов встроенных аналоговых выходов. Однако, предварительно должна быть выполнена калибровка аналоговых выходов. В GM868, GS868, GF868 может быть установлено до 4 дополнительных плат выходов на суммирование или частотных выходов. Каждая дополнительная плата выходов этого типа имеет четыре выхода (А, В, С и D), которые могут быть использованы для суммирования или как частотные выходы.

Каждый выход подключается с помощью двух проводов. Подключите провода к клеммной колодке для дополнительных плат выходов на суммирование или частотных выходов в соответствии с рисунком Рисунок 24. На рисункеРисунок 22 показана примерная схема подключения выходов на суммирование/частотных выходов.

Рисунок 22 - Схемы подключения выходов на суммирование/ частотных выходов

Электрические соединения дополнительной платы входов для резистивного термометра (RTD)

В GM868, GS868, GF868 может быть установлено до 4-х дополнительных плат для подключения резистивного термометра (РТ). Каждая дополнительная плата для резистивного термометра обеспечивает прямое подключение двух РТ (входы обозначены как A и B).

Каждый из РТ подключается по трёхпроводной схеме. Введите провода через одно из отверстий в нижней части корпуса электронного блока. Подключите провода к контактам клеммной колодки для РТ в соответствии с рисункомРисунок 24.

Электрические соединения дополнительной платы аналоговых выходов 0/4-20 мА

В GM868, GS868, GF868 может быть установлено до 4-х дополнительных плат аналоговых выходов 0/4-20 мА. Каждая дополнительная плата имеет четыре изолированных 0/4-20 мА выхода (обозначенные как А, B, C и D).

Подключение к этим выходам может выполняться при помощи стандартного провода типа «витая пара». Общий импеданс токовой петли не должен превышать 1000 Ом. Подключите провода к контактам клеммной колодки дополнительных выходов в соответствии с рисункомРисунок 24.

49

Рисунок 23 – Габаритные и присоединительные размеры ЭВБ GM868, GF868, GS868

50

Рисунок 24 - Схема электрических соединений ЭВБ GM868, GF868, GS868

51

Рисунок 25 - Схема подключения ультразвуковых преобразователей ЭВБ GM868, GF868, GS868

52

Рисунок 26 – ЭВБ GM868, GF868, GS868 в корпусе для монтажа в стойку

53

Контрольные точки

ПРИМЕЧАНИЕ:	Для обеспечения соответствия требованиям директивы Европейского Союза о низком напряжении питания (73/23/ЕЕС) должен быть установлен внешний автоматический выключатель питания (или рубильник). Выключатель должен иметь соответствующую маркировку, быть ясно виден, легко доступен, и расположен в пределах 1,8 м от электронного блока.

Закрытый слот для дополнительных плат

| Разъёмы для ультразвуковых преобразователей, канал 2 (СН2) |  |
| --- | --- |
| BNC № | Назначение |
| UP | Преобразователь выше по течению |
| DN | Преобразователь ниже по течению |

| Разъёмы для ультразвуковых преобразователей, канал 1 (СН1) |  |
| --- | --- |
| BNC № | Назначение |
| UP | Преобразователь выше по течению |
| DN | Преобразователь ниже по течению |

| 0/4-20 мА аналоговые выходы |  |
| --- | --- |
| Контакт № | Назначение |
| 1 | Выход A - SIG(+) |
| 2 | Выход А - RTN(-) |
| 3 | Выход В - SIG(+) |
| 4 | Выход В - RTN(-) |

RTN – общий; SIG - сигнал

Примечание

На этой схеме показана одна дополнительная плата каждого типа. Эти платы не всегда устанавливаются в те слоты, которые используются в этом примере.

| Реле сигнализации |  |
| --- | --- |
| Контакт № | Назначение |
| 1 | Реле А - NO |
| 2 | Реле А - С |
| 3 | Реле А - NC |
| 4 | Реле В - NO |
| 5 | Реле В - C |
| 6 | Реле В - NC |
| 7 | Реле С - NO |
| 8 | Реле С - C |
| 9 | Реле С - NC |

C - общий

NO - нормально открытый

NC - нормально закрытый

| 0/4-20 мА аналоговые выходы |  |
| --- | --- |
| Контакт № | Назначение |
| 1 | Выход А - RTN(-) |
| 2 | Выход A - SIG(+) |
| 3 | Выход В - RTN(-) |
| 4 | Выход В - SIG(+) |
| 5 | Выход C - RTN(-) |
| 6 | Выход C - SIG(+) |
| 7 | Выход D - RTN(-) |
| 8 | Выход D - SIG(+) |

RTN – общий; SIG - сигнал

| Частотные/выходы на суммирование |  |
| --- | --- |
| Контакт № | Назначение |
| 1 | Выход А - C |
| 2 | Выход А - NO |
| 3 | Выход В - C |
| 4 | Выход B - NO |
| 5 | Выход С - C |
| 6 | Выход С - NO |
| 7 | Выход D - C |
| 8 | Выход D - NO |

NO - нормально открытый

| 0/4-20 мА аналоговые входы |  |
| --- | --- |
| Контакт № | Назначение |
| 1 | Вход А - +24 В |
| 2 | Вход А - INHI |
| 3 | Вход A - INLO |
| 4 | Вход A - RTN |
| 5 | Вход B - +24 B |
| 6 | Вход B - INHI |
| 7 | Вход B - INLO |
| 8 | Вход B - RTN |

INHI -	верхний предел сигнала

INLO -	нижний предел сигнала

| Входы для термометров сопротивления (ТС) |  |
| --- | --- |
| Контакт № | Назначение |
| 1 | Вход А - SIG(+) |
| 2 | Вход А - Common (C) |
| 3 | Вход А - Common (C) |
| 4 | Не используется |
| 5 | Вход В - SIG(+) |
| 6 | Вход В - Common (C) |
| 7 | Вход В - Common (C) |
| 8 | Не используется |

Common (С)- общий

| ВВОД ПИТАНИЯ |  |
| --- | --- |
| Позиция № | Описание |
| 1 | Выключатель «ON/OFF» |
| 2 | Заземление |
| 3 | Шнур питания |
| 4 | Предохранитель |

| Последовательный порт RS232 |  |
| --- | --- |
| Контакт № | Назначение |
| 1 | Не подключён |
| 2 | TX - передача |
| 3 | RX - приём |
| 4 | DTR - ввод данных |
| 5 | RTN - цифровой общий |
| 6 | Не подключён |
| 7 | Не подключён |
| 8 | CTS – сброс |
| 9 | Не подключён |

Рисунок 27 - Схема электрических соединений ЭВБ GM868, GF868, GS868 в корпусе для монтажа в стойку

54

Рисунок 28 - Внешний вид передней панели ЭВБ GM868, GF868, GS868 в корпусе для монтажа в стойку

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Техническое обслуживание

Расходомеры не требуют постоянного технического ухода, однако для обеспечения работоспособности расходомера в течение всего срока эксплуатации изготовитель рекомендует регулярное проведение профилактических работ. Профилактические работы при периодической поверке должны проводиться в обязательном порядке.

Профилактические работы включают в себя осмотр внешнего состояния узлов и деталей расходомера, контроль электрических сигналов, промывку первичных преобразователей и УИ (при его наличии), проведение диагностики ЭВБ.

Осмотр внешнего состояния расходомера производится при отключенном напряжении питания. Проверяется состояние кабелей, надежность крепления разъемов кабелей, наличие отложений на стенках УИ. При наличии заметных отложений на поверхности деталей проточной части УИ они протираются мягкой тканью, смоченной ацетоном или техническим спиртом.

Признаками возможной неисправности являются:

- Вывод на экран ЖКИ сообщения об ошибках;

- Ошибочные показания расхода;

- Показания сомнительной точности (не совпадающие с показаниями другого средства измерений, включенного в этот же технологический процесс).

Отображение диагностических параметров

Отображение диагностических параметров XGM868i, XGF868i, XGS868i

- В ЭВБ имеются встроенные диагностические параметры Diagnostic Parameters, которые помогают выявлять и устранять неисправности в участке измерительном, первичном преобразователе, а также другие неисправности электрической части. Для доступа к этим параметрам используйте опцию Keypad Program. Затем выполните следующие инструкции для отображения требуемого диагностического параметра:

- Последовательно нажмите клавиши [Escape], [Enter], [Escape].

- В окне Keypad Program найдите с помощью прокрутки меню PROG и нажмите [Enter].

- В меню PROG найдите с помощью прокрутки опцию GLOBL и нажмите [Enter].

- С помощью прокрутки перейдите к опции вводов/выводов (I/O) и нажмите [Enter].

- С помощью прокрутки перейдите к LCD (ЖКИ) и нажмите [Enter].

- Теперь в окне появляется запрос о числе параметров, отображаемых на ЖКИ. С помощью прокрутки перейдите к требуемому номеру (от OFF на 1-4 и KEY) и нажмите [Enter].

Настройка OFF выключает отображение измерений, в то время как настройка KEY дает возможность пользователям изменять отображение измерений с помощью клавиш со стрелками, не обращаясь к опции программирования с клавиатуры Keypad Program. При выборе опции KEY:

- Для просмотра параметра, отличного от отображаемого в настоящий момент, а также для прокрутки различных параметров нажмите клавишу [] или [].

- Для просмотра опций канала в двухканальном расходомере нажимайте на клавиши [] и [] до тех пор, пока не найдете нужную опцию.

Для одноканального ЭВБ данные Канала 1 отображаются автоматически. Однако для двухканального расходомера данные канала, которые будут отображаться на ЖКИ, необходимо определить в последующем диалоговом приглашении.

С помощью прокрутки перейдите к требуемой опции каналов Channel option, как указано в таблицеТаблица 8 ниже.

Таблица 8 - Варианты отображения каналов

| Опция | Описание |
| --- | --- |
| CH1 | Канал 1 |
| CH2 | Канал 2 |
| SUM | CH1+CH2 |
| DIF | CH1-CH2 |
| AVE | (CH1+CH2)/2 |

Для каждого канала выберите нужный параметр измерений Measurement Parameter, как показано в таблице Таблица 8. Единицы измерения, которые появляются в этих подсказках, выбраны в меню GLOBL-SYSTM. Кроме того, когда вследствие отличий в программировании одного канала. Становятся недействительными ранее выбранные выходные данные для другого канала, то параметром измерений по умолчанию становится ближайшая позиция в списке параметров.

Два предыдущих диалоговых приглашения повторяются до тех пор, пока не будут установлены все заданные номера параметров ЖКИ. После установки всех параметров для отображения на ЖКИ вновь появится окно Global I/O. Для выхода из режима программирования с клавиатуры Keypad Program нажмите клавишу [Escape] три раза. После выхода из режима программирования с клавиатуры Keypad Program произойдет сброс и перезагрузка ЭВБ, после чего вновь будут отображаться параметры определенные в этом разделе. Если установлено более одного параметра, то каждый параметр будет отображаться поочередно, с паузой между сменой изображения в несколько секунд.

Таблица 9 - Доступные параметры диагностики XGM868i, XGF868i, XGS868i

| Панель опций | Описание | Приемлемо | Неприемлемо |
| --- | --- | --- | --- |
| VEL2 | Отображение скорости потока. | неприменимо | неприменимо |
| VOLUM2 | Отображение объемного расхода. | неприменимо | неприменимо |
| +TOTL2 | Отображение прямого суммарного объемного расхода. | неприменимо | неприменимо |
| -TOTL2 | Отображение обратного суммарного объемного расхода. | неприменимо | неприменимо |
| TIME2 | Отображение общего времени измерения потока. | неприменимо | неприменимо |
| MDOT2 | Отображение массового расхода. | неприменимо | неприменимо |
| +МАSS2 | Отображение прямого суммарного массового расхода. | неприменимо | неприменимо |
| -МАSS2 | Отображение обратного суммарного массового расхода. | неприменимо | неприменимо |
| SS up | Отображает интенсивность сигнала для верхнего по потоку первичного преобразователя. | 50-75 | <50 или >75 |
| SS do | Отображает интенсивность сигнала для нижнего по потоку первичного преобразователя. | 50-75 | <50 или >75 |
| SNDSP | Отображает измеренную скорость звука в газе. | неприменимо | неприменимо |
| Tup | Отображает время прохождения ультразвукового сигнала против потока | неприменимо | неприменимо |
| Tdown | Отображает время прохождения ультразвукового сигнала по потоку. | неприменимо | неприменимо |
| DELTA | Отображает разность значений времени прохождения сигналов против потока и по потоку. | неприменимо | неприменимо |
| Tot K | Отображает общее количество K-факторов. | неприменимо | неприменимо |
| PEAK% | Отображает процент от пикового значения (по умолчанию установлен на +50). | неприменимо | неприменимо |
| Qup | Отображает качество сигнала для верхнего по потоку первичного преобразователя. | ≥1200 | от -400 до +400 |
| Qdown | Отображает качество сигнала для нижнего по потоку первичного преобразователя. | ≥1200 | от -400 до +400 |
| AMPup | Отображает значение амплитуды сигнала для верхнего по потоку первичного преобразователя. | 24 ± 5 | <19 или >29 |
| AMPdn | Отображает значение амплитуды сигнала для нижнего по потоку первичного преобразователя. | 24 ± 5 | <19 или >29 |
| CNTup | Отображает отсчет ЦАП АРУ для настройки усиления выше по потоку. | неприменимо | неприменимо |
| CNTdn | Отображает отсчет ЦАП АРУ для настройки усиления ниже по потоку. | неприменимо | неприменимо |
| P#up | Отображает пиковые значения сигнала для верхнего по потоку первичного преобразователя | 100-2300 | <100 или >2300 |
| P#dn | Отображает пиковые значения сигнала для первичного преобразователя ниже по потоку. | 100-2300 | <100 или >2300 |
| TEMP | Отображает температуру газа (по входу 0/4-20 мА). | неприменимо | неприменимо |
| PRESR | Отображает давление газа (по входу 0/4-20 мА). | неприменимо | неприменимо |
| AcVOL | Отображает фактическое значение объемного расхода | неприменимо | неприменимо |
| StVOL | Отображает объемный расход | неприменимо | неприменимо |
| Tu S1 | Отображает время прохождения против потока в режиме Skan. | неприменимо | неприменимо |
| Td S1 | Отображает время прохождения по потоку в режиме Skan. | неприменимо | неприменимо |
| DT S1 | Отображает Delta T в режиме Skan. | неприменимо | неприменимо |
| Tu M1 | Отображает время прохождения против потока в режиме Measure (измерение). | неприменимо | неприменимо |
| Td M1 | Отображает время прохождения по потоку в режиме Measure (измерение). | неприменимо | неприменимо |
| DT M1 | Отображает Delta T в режиме Measure. | неприменимо | неприменимо |
| Vinst | Отображает мгновенную скорость. | неприменимо | неприменимо |
| Zstd | Отображает сжимаемость на месте установки | неприменимо | неприменимо |
| Znorm | Отображает сжимаемость в нормальных условиях | неприменимо | неприменимо |
| Mw2 | Отображение молекулярной массы. | неприменимо | неприменимо |
| 1доступно только если режим опции Burst = скан/изм. 2доступно только для модели XGF868i |  |  |  |

    - Отображение диагностических параметров GM868, GF868, GS868

Расходомер имеет меню Диагностики (Diagnostics) для помощи при поиске неисправностей измерительной ячейки, ультразвуковых преобразователей и/или электронных элементов. Доступ к меню Диагностики может осуществляться только в режиме отображения данных «Big» или «Dual». Войдите в меню Диагностики, как указано ниже.

| (Ch1) label |  |  | gSITE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velocity Ft/s |  |  |  |  |
| 6.95 |  |  |  |  |
| (коды ошибок появляются здесь) |  |  |  |  |
| CH1 | CH2 | SUM |  | DIF |

Нажимайте клавишу [] или [] до тех пор, пока требуемая опция каналов не появится в строке опций. Нажмите соответствующую клавишу [Fx] для выбора этой опции.

Примечание:	 Для одноканальной версии указанный выше запрос не появляется, а отображается следующий запрос на первоначальном экране дисплея.

| (Ch1) label |  |  | gSITE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velocity Ft/s |  |  |  |  |
| 6.95 |  |  |  |  |
| (коды ошибок появляются здесь) |  |  |  |  |
| TIME | DIAG |  |  |  |

Нажимайте клавишу [] или [] до тех пор, пока в строке опций не появится запрос «DIAG» (диагностика). Нажмите соответствующую клавишу [Fx] для выбора этой опции.

Примечание:	 Надписи «Ch1» (или «Ch2») [канал 1 или канал 2], которые показаны в скобках в строке состояния, появляются только в случае двухканальной версии.

Например, при нажатии на функциональную клавишу [F1] отображается параметр «Tdown», как показано в следующем запросе.

| Ch1 label |  |  | gSITE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ch1 DN Transit usec |  |  |  |  |
| 519.7 |  |  |  |  |
| (коды ошибок появляются здесь) |  |  |  |  |
| Tdown | DELTA | PEAK% |  | Qup |

Нажимайте клавиши [], [] и соответствующую клавишу [Fx] для отображения различных диагностических параметров, или нажмите клавишу [EXIT] для выхода из меню Диагностики.

Ниже в таблицеТаблица 10 приведены доступные диагностические параметры. В первой колонке таблицы показан параметр в том виде, в котором он появляется в строке опций ЖКД, а во второй колонке параметр показан так, как он будет отображаться в поле запросов после того, как будет выбран.

Таблица 10 - Доступные параметры диагностики GM868, GF868, GS868

| Панель опций | - Описание | Соответствие параметра норме: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Да | Нет |
| SS up | Отображает мощность сигнала преобразователя против направления потока. | 5075 | <50 или >75 |
| SS do | Отображает мощность сигнала преобразователя по направлению потока. | 5075 | <50 или >75 |
| SNDSP | Отображает измеренную скорость звука в газе. | Не нормируется |  |
| Tup | Отображает время распространения ультразвукового сигнала против потока в микросекундах. | Не нормируется |  |
| Tdown | Отображает время распространения ультразвукового сигнала по потоку в микросекундах. | Не нормируется |  |
| DELTA | Отображает разность в микросекундах между временем распространения сигнала против потока и по направлению потока. | Не нормируется | >10000 микросекунд |
| PEAK% | Отображает процент пика (по умолчанию устанавливается +50). | Не нормируется |  |
| Qup | Отображает добротность сигнала преобразователя против потока. | 1200 | -400 +400 |
| Qdown | Отображает добротность сигнала преобразователя по потоку. | 1200 | -400 +400 |
| AMPup | Отображает значение, используемое амплитудным дискриминатором для преобразователя против потока. | 245 | <19 или >29 |
| AMPdn | Отображает значение, используемое амплитудным дискриминатором для преобразователя по потоку. | 245 | <19 или >29 |
| CNTup3 | Отображает счёт цифро-аналогового преобразователя системы автоматической регулировки усиления для сигнала против потока. | Не нормируется |  |
| CNTdn3 | Отображает счёт цифро-аналогового преобразователя системы автоматической регулировки усиления для сигнала по потоку. | Не нормируется |  |
| P#up | Отображает пики сигнала для преобразователя против потока. | 1002300 | <100 или >2300 |
| P#dn | Отображает пики сигнала для преобразователя по потоку. | 1002300 | <100 или >2300 |
| TEMP | Отображает температуру газа в градусах Фаренгейта (вход 4-20 мА). | Не нормируется |  |
| PRES | Отображает абсолютное давление газа в фунтах на квадратный дюйм (вход 4-20 мА). | Не нормируется |  |
| Mw | Отображает среднюю молекулярную массу газа. | Не нормируется |  |
| AcVOL | Отображает действительный объёмный расход. | Не нормируется |  |
| StVOL | Отображает объёмный расход | Не нормируется |  |
| Tu S1 | Отображает результат сканирования «Tup». | Не нормируется |  |
| Td S1 | Отображает результат сканирования «Tdn». | Не нормируется |  |
| DT S1 | Отображает результат сканирования «DELTA». | Не нормируется |  |
| Tu M1 | Отображает результат измерения «Tup». | Не нормируется |  |
| Td M1 | Отображает результат измерения «Tdn». | Не нормируется |  |
| DT M1 | Отображает результат измерения «DELTA». | Не нормируется |  |
| ToffS1,2 | Отображает динамически вычисляемую величину смещения по времени. | Не нормируется |  |
| Vinst | Отображает мгновенное значение скорости для сравнения с величиной скорости без усреднения. | Не нормируется |  |
| EXIT | Выход из меню Диагностики. | Не нормируется |  |
| 1доступно только если режим опции Burst = скан/изм. 2доступно только для модели GM868 3 не доступно для модели GS868 |  |  |  |

Неисправности участка измерительного

Если результаты предварительного поиска неисправностей с помощью опций Error Code Messages (сообщение кода ошибки) и/или Diagnostic Parameters (параметры диагностики) указывают на возможную неисправность участка измерительного, действуйте согласно этому разделу. Неисправности участка измерительного подразделяются на две категории:

- Неисправности, связанные с газом;

- Неисправности, связанные с УИ.

Для того чтобы определить, что неисправность действительно связана с измерительной частью, внимательно прочитайте следующие разделы. Если с помощью указаний этого раздела неисправность устранить не удается, обратитесь за помощью к производителю.

Неисправности, связанные с газом

Большинство связанных с газом неисправностей возникают вследствие игнорирования инструкций по установке системы расходомера. Информацию по устранению неисправностей, связанных с установкой.

Если физическая установка системы удовлетворяет рекомендуемым техническим условиям, то, возможно, сам газ препятствует точным измерениям расхода. Измеряемый газ должен удовлетворять следующим требованиям:

- Газ должен быть однородным, однофазным и относительно чистым. Хотя низкий уровень вовлеченных в поток частиц может иметь незначительное влияние на работу расходомера, чрезмерное количество твердых или жидких частиц будет поглощать или рассеивать ультразвуковые сигналы. Эта помеха при передаче ультразвука через газ станет причиной неточных измерений расхода. Кроме того, градиенты температуры в газовом потоке могут вызывать ошибочные или неточные показания расхода.

- Газ не должен чрезмерно ослаблять ультразвуковые  сигналы. Некоторые газы (напр., двуокись углерода высокой степени чистоты, водород, азот и т.д.) активно поглощают энергию ультразвука. В таком случае на экране дисплея появится сообщение кода ошибки E1. Оно означает, что интенсивность ультразвукового сигнала недостаточна для достоверных измерений.

- Скорость звука в газовой среде не должна изменяться чрезмерно. В расходомере допускаются относительно большие изменения в скорости звука в газе, которые могут вызываться изменениями в составе газа и/или температуры. Однако, такие изменения должны происходить медленно. Быстрые флуктуации скорости звука в газе, достигающие значений, заметно отличных от запрограммированного в ЭВБ значения, приведут к ошибочным или неточным показаниям расхода. Удостоверьтесь в том, что в расходомере запрограммирована соответствующая скорость звука.

Неисправности, связанные с УИ.

Связанные с УИ неисправности могут возникать вследствие невыполнения инструкций по установке, приведенных в п.2.6 «Установка участка измерительного.» или неправильного программирования расходомера. К самым распространенным неисправностям, связанным с УИ, относятся следующее:

- Скопление отложений в месте (местах) расположения первичного преобразователя (ей). Скопившийся мусор в месте расположения первичного преобразователя будет мешать передаче ультразвуковых сигналов. В результате этого точные измерения расхода будут невозможны. Переустановка участка измерительного или первичных преобразователей часто устраняет такие неисправности, и в некоторых случаях можно использовать первичные преобразователи, выступающие в поток.

- Неточные измерения трубы. Точность измерений расхода не лучше точности запрограммированных размеров трубы. Для участка измерительного, правильные данные включены в документацию. Для других измерительных частей измеряйте толщину стенки и диаметр трубы с той точностью, которую требуется получить в показаниях расхода. Кроме того, проверьте отсутствие выбоин, эксцентриситета, деформации при сварке, прямолинейность трубы и другие факторы, которые могут вызвать неточные показания.

- В дополнение к фактическим размерам трубы в расходомере должны быть точно запрограммированы длина пути (P) и осевой размер (L), которые зависят от фактических мест расположения первичных преобразователей. Для поставляемой участка измерительного (исполнение А) эти данные включены в документацию системы. Если первичные преобразователи устанавливают на существующей трубе, эти параметры следует точно измерить.

- Интенсивность сигнала выше 75. Расходомер поставляется с предусилителем сигнала. Однако этот усилитель может не потребоваться для применений с высоким давлением. Если интенсивность сигнала расходомера выше 75, следует обойти предусилитель и подключить коаксиальный кабель непосредственно к первичным преобразователям.

Неисправности первичного преобразователя. Ультразвуковые первичные преобразователи - это прочные и надежные приборы. Однако и они подвержены физическому повреждению в результате небрежного обращения и воздействия химически агрессивных сред. Самые распространенные неисправности, связанные с первичными преобразователями, перечислены ниже:

- УТЕЧКИ: Утечки могут возникать вокруг первичного преобразователя и/или арматуры участка измерительного. Ремонтируйте такие утечки немедленно. Если газ утечки вызывает коррозию, тщательно проверьте отсутствие повреждений первичного преобразователя и кабелей после устранения утечки.

- ПОВРЕЖДЕНИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ КОРРОЗИИ: если для намеченного применения выбраны первичные преобразователи из неподходящего материала, они могут пострадать в результате коррозии. Повреждение обычно встречается либо на электрическом разъеме, либо на лицевой поверхности первичного преобразователя. Если имеется подозрение на коррозию, снимите первичный преобразователь из участка измерительного и тщательно проверьте электрический разъем и лицевую поверхность первичного преобразователя на шероховатость и/или наличие точечной коррозии. Поврежденный первичный преобразователь следует заменить. Для получения информации о материалах первичных преобразователей, пригодных для определенного применения, свяжитесь с заводом-изготовителем.

- ВНУТРЕННЕЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ: ультразвуковой первичный преобразователь состоит из керамического кристалла, приклеенного к корпусу первичного преобразователя. Связь между кристаллом и корпусом кристалла может быть нарушена в результате экстремального механического и/или температурного воздействия. Кроме того, внутренние электрические соединения могут быть повреждены коррозией или замкнуты накоротко при попадании грязи внутрь корпуса первичного преобразователя.

- ФИЗИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ: первичные преобразователи могут быть физически повреждены при падении на твердую поверхность или при их соударении с другими предметами. соединитель первичного преобразователя – это самая хрупкая часть, и она в большей мере подвержена повреждениям. Незначительное повреждение может быть устранено осторожным изгибанием соединителя для восстановления его изначальной формы. Если соединитель не подлежит ремонту, первичный преобразователь следует заменить.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортирование

Транспортирование расходомеров в упакованном состоянии может осуществляться на любое расстояние любым видом транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолета и открытых палуб при соблюдении условий хранения 5 по ГОСТ 15150. При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары от атмосферных осадков.

Условия транспортирования:

- температура окружающей среды от минус 55 до плюс 70°C;

- относительная влажность воздуха 100% при 40оС;

- наличие в воздухе пыли и паров агрессивных примесей недопустимо.

Способ укладки ящиков в транспортирующее средство должен исключать их перемещение. Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортировочные ящики не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

Распаковку расходомера производить в сухих отапливаемых помещениях с температурой окружающего воздуха от 15 до 45о и относительной влажности до 80% при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей после суточного пребывания в них, в случае, если при транспортировании или хранении окружающая температура была ниже 15°C.

Хранение

В заводской упаковке Расходомеры могут храниться в неотапливаемых помещениях не более 6 месяцев, при более длительном хранении до 18 месяцев счетчики должны быть переупакованы в чехлы из полиэтиленовой пленки 0,5 мм по ГОСТ 10354-82 с силикагелем-осушителем ГОСТ 3956 в количестве 0,6 кг.

Помещение для переупаковки должно быть закрытым вентилируемым с температурой окружающего воздуха от 15°С до 45°С и относительной влажности до 80% при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

Помещения для длительного хранения должны быть отапливаемыми, вентилируемыми при температуре от 5°° до 40°С и относительной влажности от 65% при 20°С до 80% при 25°С.

Утилизация

Для производства приобретенного вами оборудования потребовались добыча и переработка природных ресурсов. В нем могут содержаться опасные вещества, которые могут негативно повлиять на здоровье и окружающую среду.

Во избежание распространения этих веществ в нашей окружающей среде и для уменьшения их воздействия на природные ресурсы мы призываем вас использовать надлежащие системы возврата для утилизации. Посредством этих систем большинство материалов вашего оборудования после окончания срока службы будет повторно использовано или переработано безопасным способом.

Символ перечеркнутой крестом мусорной корзины на колесиках служит побуждением для использования этих систем (см. рисунок Рисунок 29).

Рисунок 29 - Знак о специальном способе утилизации

Если вам необходима дополнительная информация по системам сбора, повторного использования и переработки, просим вас связаться со своей местной или региональной администрацией, отвечающей за удаление отходов.

ГАРАНТИЯ

На каждое средство измерений, изготовленное ЗАО «ДС Контролз», предоставляется гарантия отсутствия дефектов материалов и изготовления. Ответственность согласно этой гарантии ограничивается восстановлением нормальных рабочих функций прибора или его заменой, исключительно по собственному усмотрению компании ЗАО «ДС Контролз». Плавкие предохранители и аккумуляторные батареи специально исключаются из всякой гарантии. Настоящая гарантия действует от даты поставки первоначальному покупателю.

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий монтажа эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

Предприятие-изготовитель обязано в гарантийный срок произвести ремонт или замену изделия, вышедшего из строя, если неисправность возникла по вине изготовителя.

- ПРИЛОЖЕНИЕ А
Измерение параметров P и L

- Введение

При программировании меню трубы PIPE в меню User Program расходомера необходимо вводить длину пути (P) и осевой размер (L). Эти параметры определяются измерениями на фактическом первичном преобразователе, P равно строительному расстоянию между первичными преобразователями, и L равно осевому расстоянию между центрами лицевых сторон первичных преобразователей.

Точность программируемых значений P и L очень важна для обеспечения точных измерений расхода. При поставке участка измерительного для системы компанией ЗАО «ДС Контролз» правильные значения включены в документацию, поставляемую с системой. Для первичных преобразователей, устанавливаемых на существующей трубе (см. рисунок А.1), параметры P и L следует измерять на месте. В настоящем приложении приводятся инструкции для правильного определения этих размеров.

- Измерение параметров P и L

По возможности выполните физические измерения расстояния (P) и осевого расстояния (L) между центрами плоских поверхностей первичных преобразователей. На рисунке А.1 показано, какие расстояния следует измерить при типовой установке.

В некоторых ситуациях непосредственно можно измерить только одно из требуемых расстояний. В таких случаях знание угла установки (θ) первичных преобразователей поможет рассчитать второе расстояние по формуле:

cosθ=LP                                                              (А.1)

Для примера предположим, что известный угол установки первичного преобразователя равен 45°, и измеренное расстояние L равно 254 мм. Тогда расстояние P вычисляется следующим образом: P = 254/0,707 = 359,26 мм.

При смещении 90° при установке первичного преобразователя иногда случается так, что единственными известными параметрами являются угол первичного преобразователя (θ) и расстояние по осевой линии между корпусами первичных преобразователей (CL). В этих случаях возможно вычислить P и L, объединив уравнение А.1 с уравнением А.2:

P=CL-30,48                                                    (А.2)

Стандартные первичные преобразователи с углом 90° компании GE имеют смещение лицевой стороны от осевой линии корпуса на 15,24 мм. Таким образом, у пары первичных преобразователей полное смещение составит 30,48 мм. Например, предположим, что угол

установки первичного преобразователя равен 30°, а измеренное расстояние CL равно 304,8 мм. Тогда, P = 304,8 – 30,48 = 274,32 мм и L = 274,32×0,866 = 237,56 мм.

Установка 45o

Толщина стенки трубы

Наружный
диаметр
трубы

Установка 90o

Рисунок А.1-Типовые варианты установки ультразвуковых преобразователей

- ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Регистрация данных XGF868i, XGS868i, XGM868i

- Доступные дополнительные платы

На расходомер можно устанавливать одну дополнительную плату в Слот 1 и одну дополнительную плату в Слот 2. Доступные конфигурации перечислены в таблице Б.1.

Таблица Б.1 Конфигурации дополнительных плат

| № платы | № слота | Конфигурация |
| --- | --- | --- |
| 121502 | 1 | FF 4 частотных выхода |
| 121503 |  | ТТ 4 выхода на суммирование |
| 121504 |  | FT 2 частотных выхода/2 выхода на суммирование |
| 121505 |  | FO 2 частотных выхода |
| 121506 |  | ТО 2 выхода на суммирование |
| 121507 |  | АА 4 обычных реле сигнализации |
| 121508 |  | НН 4 герметичных реле сигнализации |
| 121509 |  | FA 2 частотных выхода/2 обычных реле сигнализации |
| 121510 |  | FH 2 частотных выхода/2 герметичных реле сигнализации |
| 121511 |  | ТА 2 выхода на суммирование/2 обычных реле сигнализации |
| 121512 |  | ТН 2 выхода на суммирование/2 герметичных реле сигнализации |
| 122302 |  | OI 2 токовых входа |
| 122303 |  | OR 2 входа для резистивного термометра |
| 122304 |  | TI 2 токовых входа/2 выхода на суммирование |
| 122305 |  | TR 2 входа для резистивного термометра/2 выхода на суммирование |
| 122306 |  | FI 2 токовых входа/2 частотных выхода |
| 122307 |  | FR 2 входа для резистивного термометра/2 частотных выхода |
| 122308 |  | AI 2 токовых входа/2 обычных реле сигнализации |
| 122309 |  | HI 2 токовых входа/2 герметичных реле сигнализации |
| 122310 |  | AR 2 входа для резистивного термометра/2 обычных реле сигнализации |
| 122311 |  | HR 2 входа для резистивного термометра/2 герметичных реле сигнализации |
| 122513 |  | СО 2 токовых выхода |
| 122514 |  | CF 2 токовых выхода/2 частотных выхода |
| 122515 |  | СТ 2 токовых выхода/2 выхода на суммирование |
| 122516 |  | СА 2 токовых выхода/2 обычных реле сигнализации |
| 122517 |  | СН 2 токовых выхода/2 герметичных реле сигнализации |
| 123302 |  | RR 4 входа для резистивного термометра |
| 123303 |  | IR 2 входа для резистивного термометра/2 токовых входа |
| 123304 |  | II 4 токовых входа |
| 127202 |  | CI 2 токовых выхода/2 токовых входа |
| 127203 |  | CR 2 токовых выхода/2 входа для резистивного термометра |
| 127204 |  | CIR 2 токовых выхода/1 токовый вход/1 вход для резистивного термометра |
| 114602 | 2 | 512 кБ память + разъем для PCMCIA карты |
| 114603 |  | 2 МБ память + разъем для PCMCIA карты |
| 1310 |  | Протоколы связи стандарта Modbus |

- Доступные дополнительные платы

При каждой установке или изменении дополнительной платы в расходомере делайте запись о типе платы и регистрируйте любую дополнительную информацию о настройке в соответствующей строке таблицы Б.2.

Таблица Б.2 - Конфигурации дополнительных плат

| Слот № | Тип дополнительной платы | Дополнительная информация о настройке |
| --- | --- | --- |
| 0 | Аналоговые выходы (A, B) |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

- Данные настройки

После установки расходомера до начала работы данные настройки следует ввести в меню пользовательского программирования User Program. Внесите эту информацию в таблицу Б.3.

Таблица Б.3 - Данные настройки

| Общие сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model # (№ Модели) |  |  |  |  |  | Serial # (Серийный №) |  |  |  |
| Software Vers # (№ Версии программы) |  |  |  |  |  | Setup Data (Дата установки) |  |  |  |
| Общесистемные параметры меню GLOBL/SYSTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| System Units (Система единиц) | English (Английская) |  |  | Metric (Метрическая) |  |  |  |  |  |
| Режим измерения (1 канал) - меню ACTIVE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Site Status (Статус объекта) | Burst |  |  |  |  | Measure Mode (Режим измерения) | Scan |  | S/M |
| Режим измерения (2 канала) - меню ACTIVE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Channel 1 (Канал 1) |  |  |  |  |  | Channel 2 (Канал 2) |  |  |  |
| Channel Status (Статус канала) | Off |  |  | Burst |  | Channel Status (Статус канала) | Off |  | Burst |
| Measure Mode (Режим измерения) | Scan |  |  | S/M |  | Measure Mode (Режим измерения) | Scan |  | S/M |
| Системные параметры каналов - меню SCHx/SYSTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Channel (1 канальная модель) |  |  |  |  |  | 2 Channel (2-х канальная модель) |  |  |  |
| Channel Label (Метка канала) |  |  |  |  |  | Channel Label (Метка канала) |  |  |  |
| Site/Channel Message (Сообщение об объекте/канале) |  |  |  |  |  | Channel Message (Сообщение о канале) |  |  |  |
| Metrc Press Units (Метрические единицы давления) | English |  |  | Metric |  | Metrc Press Units (Метрические единицы давления) |  |  |  |
| Gas Equation (Уравнение состояния газа) | Standard (стандартн.) |  |  | Actual. (действ.) |  | Gas Equation (Уравнение состояния газа) | Standard (стандартн.) |  | Actual. (действ.) |
| Vol. Units (Единицы объема) |  |  |  |  |  | Vol. Units (Единицы объема) |  |  |  |
| Vol. Time Units (Единицы времени) |  |  |  |  |  | Vol. Time Units (Единицы времени) |  |  |  |
| Vol. Dec. Digits (Число цифр справа от запятой для объемного расхода) |  |  |  |  |  | Vol. Dec. Digits (Число цифр справа от запятой для объемного расхода) |  |  |  |
| Totalizer Units (Единицы суммарного объема) |  |  |  |  |  | Totalizer Units (Единицы суммарного объема) |  |  |  |
| Tot. Dec. Digits (Число цифр справа от запятой для суммарного объема) |  |  |  |  |  | Tot. Dec. Digits (Число цифр справа от запятой для суммарного объема) |  |  |  |
| Mass Flow (Массовый расход) |  |  |  |  |  | Mass Flow (Массовый расход) |  |  |  |
| Mass Flow Time (Единицы времени) |  |  |  |  |  | Mass Flow Time (Единицы времени) |  |  |  |
| MDOT Dec. Dig. (Число цифр справа от запятой для массового расхода) |  |  |  |  |  | MDOT Dec. Dig. (Число цифр справа от запятой для массового расхода) |  |  |  |
| Mass Totalizer (Суммарное количество) |  |  |  |  |  | Mass Totalizer (Суммарное количество) |  |  |  |
| Mass Dec. Dig. (Число цифр справа от запятой для суммарного количества) |  |  |  |  |  | Mass Dec. Dig. (Число цифр справа от запятой для суммарного количества) |  |  |  |
| Параметры трубы и ультразвуковых преобразователей - меню PIPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Channel 1 (Канал 1) |  |  |  |  |  | Channel 2 (Канал 2, если используется) |  |  |  |
| Trans. Type (Тип преобразователя) |  | STD (стандартный) |  | SPEC (специальный) |  | Trans. Type (Тип преобразователя) | STD (стандартный) |  | SPEC (специальный) |
| Transducer # (№ преобразователя) |  |  |  |  |  | Transducer # (№ преобразователя) |  |  |  |
| Spec. Trans. Hz специальный преобразователь, Гц |  |  |  |  |  | Spec. Trans. Hz специальный преобразователь, Гц |  |  |  |
| Spec. Trans. Tw (специальный преобразователь, Tw) |  |  |  |  |  | Spec. Trans. Tw (специальный преобразователь, Tw) |  |  |  |
| Pipe OD (наружный диаметр трубы) |  |  |  |  |  | Pipe OD (наружный диаметр трубы) |  |  |  |
| Pipe Wall (толщина стенки) |  |  |  |  |  | Pipe Wall (толщина стенки) |  |  |  |
| Path Length (длина хода) Р |  |  |  |  |  | Path Length (длина хода) Р |  |  |  |
| Axial Length (L) (длина проекции на ось трубы) |  |  |  |  |  | Axial Length (L) (длина проекции на ось трубы) |  |  |  |
| Fluid Type (тип измеряемой среды) |  | Air (воздух) |  | Other (другой) |  | Fluid Type (тип измеряемой среды) | Air (воздух) |  | Other (другой) |
| Other/Sndspd (при выборе "Другой" указать скорость звука в среде) |  |  |  |  |  | Other/Sndspd (при выборе "Другой" указать скорость звука в среде) |  |  |  |
| Mass Flow (массовый расход) |  | No (Нет) |  | Yes (Да) |  | Mass Flow (массовый расход) | No (Нет) |  | Yes (Да) |
| Fluid Density (плотность среды) |  |  |  |  |  | Fluid Density (плотность среды) |  |  |  |
| Multi K-factors (множество коэффициентов К) |  | Off (Выкл.) |  | On (Вкл.) |  | Multi K-factors (множество коэффициентов К) | Off (Выкл.) |  | On (Вкл.) |
| Edit Table (редактировать таблицу) |  | No (Нет) |  | Yes (Да) |  | Edit Table (редактировать таблицу) | No (Нет) |  | Yes (Да) |
| K-factor Table (Таблица коэффициентов К) |  |  |  |  |  | K-factor Table (Таблица коэффициентов К) |  |  |  |
| K-factor # (№ коэффициента К) | Velocity (скорость) |  | K-factor (величина коэффициента К) |  |  | K-factor # (№ коэффициента К) | Velocity (скорость) | K-factor (величина коэффициента К) |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| Cal. Factor (коэфф. калибровки) |  |  |  |  |  | Cal. Factor (коэфф. калибровки) |  |  |  |

- ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Регистрация данных GF868, GS868, GM868

В том случае, когда в слоты расширения функциональных возможностей GF868, GS868, GM868 установлены дополнительные платы, занесите тип платы и другие установочные данные в соответствующий столбец таблице В.1, которая приведена ниже.

Таблица В.1 - Дополнительно установленные платы

| Слот № | Тип дополнительной платы | Установочные данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аналоговые выходы (А, В) |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

После монтажа GF868, GS868, GM868 некоторые начальные установочные данные должны быть введены в Программу пользователя перед началом работы. Занесите эту информацию в таблицу В.2, приведенную ниже.

Таблица В.2 - Начальные установочные данные GF868, GS868, GM868

| Общие сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model # (№ Модели) |  |  |  |  |  |  |  | Reference (ИТР) |  |  |  |  |  |  |  |
| Software Vers # (№ Версии программы) |  |  |  |  |  |  |  | Date (Дата) |  |  |  |  |  |  |  |
| Serial # (Серийный №) |  |  |  |  |  |  |  | Z Dimension (Размер Z) |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим измерения (2 канала) - меню ACTIVE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Channel 1 (Канал 1) |  |  |  |  |  |  |  | Channel 2 (Канал 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Channel Status (Статус канала) |  | Off |  |  | Burst |  |  | Channel Status (Статус канала) |  | Off |  |  |  | Burst |  |
| Measure Mode (Режим измерения) |  | Scan |  |  | S/M |  |  | Measure Mode (Режим измерения) |  | Scan |  |  |  | S/M |  |
| Системные параметры - меню SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Channel (1 канальная модель) |  |  |  |  |  |  |  | 2 Channel (2-х канальная модель) |  |  |  |  |  |  |  |
| Site Label (Метка объекта) |  |  |  |  |  |  |  | Chan. 1 Label (Метка 1-го канала) |  |  |  |  |  |  |  |
| Site Message (Сообщение об объекте) |  |  |  |  |  |  |  | Chan. 1 Message (Сообщение для 1-го канала) |  |  |  |  |  |  |  |
| System Units (Система единиц) |  | English (Английская) |  |  | Metric (Метрическая) |  |  | Chan. 2 Label (Метка 2-го канала) |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressure Units (Единицы давления) |  |  |  |  |  |  |  | Chan. 2 Message (Сообщение для 2-го канала) |  |  |  |  |  |  |  |
| Stopwatch Total (Запуск суммирования) |  | Auto (Автомат.) |  |  | Manual (Вручную) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Channel and 2 Channel (1 и 2-х канальные модели) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Channel 1 (Канал 1) |  |  |  |  |  |  |  | Channel 2 (Канал 2, если используется) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vol. Units (Единицы объема) |  |  |  |  |  |  |  | Vol. Units (Единицы объема) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vol. Time Units (Единицы времени) |  |  |  |  |  |  |  | Vol. Time Units (Единицы времени) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vol. Dec. Digits (Число цифр справа от запятой для объемного расхода) |  |  |  |  |  |  |  | Vol. Dec. Digits (Число цифр справа от запятой для объемного расхода) |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalizer Units (Единицы суммарного объема) |  |  |  |  |  |  |  | Totalizer Units (Единицы суммарного объема) |  |  |  |  |  |  |  |
| Tot. Dec. Digits (Число цифр справа от запятой для суммарного объема) |  |  |  |  |  |  |  | Tot. Dec. Digits (Число цифр справа от запятой для суммарного объема) |  |  |  |  |  |  |  |
| Mass Flow (Массовый расход) |  |  |  |  |  |  |  | Mass Flow (Массовый расход) |  |  |  |  |  |  |  |
| Mass Flow Time (Единицы времени) |  |  |  |  |  |  |  | Mass Flow Time (Единицы времени) |  |  |  |  |  |  |  |
| MDOT Dec. Dig. (Число цифр справа от запятой для массового расхода) |  |  |  |  |  |  |  | MDOT Dec. Dig. (Число цифр справа от запятой для массового расхода) |  |  |  |  |  |  |  |
| Mass Totalizer (Суммарное количество) |  |  |  |  |  |  |  | Mass Totalizer (Суммарное количество) |  |  |  |  |  |  |  |
| Mass Dec. Dig. (Число цифр справа от запятой для суммарного количества) |  |  |  |  |  |  |  | Mass Dec. Dig. (Число цифр справа от запятой для суммарного количества) |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры трубы и ультразвуковых преобразователей - меню PIPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Channel 1 (Канал 1) |  |  |  |  |  |  |  | Channel 2 (Канал 2, если используется) |  |  |  |  |  |  |  |
| Std. Trans. # (№ стандартного преобразователя) |  |  |  |  |  |  |  | Std. Trans. # (№ стандартного преобразователя) |  |  |  |  |  |  |  |
| Spec. Trans. # (№ специального преобразователя) |  |  |  |  |  |  |  | Spec. Trans. # (№ специального преобразователя) |  |  |  |  |  |  |  |
| Spec. Trans. Hz специальный преобразователь, Гц |  |  |  |  |  |  |  | Spec. Trans. Hz специальный преобразователь, Гц |  |  |  |  |  |  |  |
| Spec. Trans. Tw (специальный преобразователь, Tw) |  |  |  |  |  |  |  | Spec. Trans. Tw (специальный преобразователь, Tw) |  |  |  |  |  |  |  |
| Pipe OD (наружный диаметр трубы) |  |  |  |  |  |  |  | Pipe OD (наружный диаметр трубы) |  |  |  |  |  |  |  |
| Pipe Wall (толщина стенки) |  |  |  |  |  |  |  | Pipe Wall (толщина стенки) |  |  |  |  |  |  |  |
| Path Length (длина хода) Р |  |  |  |  |  |  |  | Path Length (длина хода) Р |  |  |  |  |  |  |  |
| Axial Length (L) (длина проекции на ось трубы) |  |  |  |  |  |  |  | Axial Length (L) (длина проекции на ось трубы) |  |  |  |  |  |  |  |
| Multi K-factors (множество коэффициентов К) |  |  | Off (Выкл.) |  |  | On (Вкл.) |  | Multi K-factors (множество коэффициентов К) |  |  |  | Off (Выкл.) |  |  | On (Вкл.) |
| Edit Table (редактировать таблицу) |  |  | No (Нет) |  |  | Yes (Да) |  | Edit Table (редактировать таблицу) |  |  |  | No (Нет) |  |  | Yes (Да) |
| K-factor Table (Таблица коэффициентов К) |  |  |  |  |  |  |  | K-factor Table (Таблица коэффициентов К) |  |  |  |  |  |  |  |
| K-factor # (№ коэффициента К) | Velocity (скорость) |  |  | K-factor (величина коэффициента К) |  |  |  | K-factor # (№ коэффициента К) | Velocity (скорость) |  |  |  | K-factor (величина коэффициента К) |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cal. Factor (коэффициент калибровки) |  |  |  |  |  |  |  | Cal. Factor (коэффициент калибровки) |  |  |  |  |  |  |  |

- ПРИЛОЖЕНИЕ Г
 Программное обеспечение (ПО)

Программное обеспечение (далее - ПО) расходомеров по аппаратному обеспечению является встроенным. Преобразование измеряемых величин и обработка измерительных данных выполняется с использованием внутренних аппаратных и программных средств. ПО хранится в энергонезависимой  памяти. Программная среда постоянна, отсутствуют средства и пользовательская оболочка для программирования или изменения ПО.

Встроенное программное обеспечение (ПО) расходомеров используется для измерения объемного расхода и объема газа в рабочих условиях и вычислений объемного расхода и объема газа, а также для вычислений массового расхода и массы газов, в том числе природного и свободного нефтяного, передачи результатов измерения, настройки, самодиагностики расходомеров и архивирования измеренных данных. При настройке и калибровке на заводе прошивается ПО.

Защита ПО расходомеров от несанкционированного доступа с целью изменения параметров, влияющих на метрологические характеристики, осуществляется путем аутентификации (введением пароля администратора), ведения доступного только для чтения журнала событий и ошибок. Возможность внесения преднамеренных и непреднамеренных изменений в ПО расходомеров исключается наличием в расходомерах функции определения целостности ПО при включении и ограничением свободного доступа к цифровым интерфейсам связи.

Уровень защиты от непреднамеренных и преднамеренных изменений – «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Для проверки соответствия ПО необходимо включить расходомер. После подачи питания идентификация ПО расходомеров осуществляется путем отображения на дисплее расходомера или подключенного к нему инженерного персонального компьютера структуры идентификационных данных, содержащей номер версии ПО расходомера.

При этом на показывающем устройстве расходомера должны отражаться следующие данные:

- идентификационное наименование ПО;

- номер версии (идентификационный номер) ПО;

- цифровой идентификатор (контрольная сумма) ПО.

Идентификационные данные поверяемого счетчика должны соответствовать представленным в таблице Г.1.

Таблица Г.1 - Идентификационные данные

| Модель расходомера | Идентификационное наименование ПО | Номер версии ПО | Цифровой идентификатор ПО | Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УЗР-868-ГФ | GF868.BIN GF868.HRT.BIN GF868.G1A.BIN | GF3R GF3R-HRT GF3S-G1A | E0EE 2026 74A1 | CRC-16 |
| УЗР-868-ГФХ | GF868.BIN | Y4FF | 6DFD | CRC-16 |
| УЗР-868-ГМ | GM868.BIN | GM3Q | 0EB9 | CRC-16 |
| УЗР-868-ГМХ | XGM868.BIN XGM868.HRT.BIN XGM868i.BIN | Y3FM Y3C.HRT Y4FM | 9347 2CE6 6F43 | CRC-16 |
| УЗР-868-ГП | GS868.BIN | GS3N | 42A8 | CRC-16 |
| УЗР-868-ГПХ | XGS868.BIN XGS868i.BIN | Y3FS Y4FS | 91BF 6F1F | CRC-16 |
| Примечание: Номер версии ПО и цифровой идентификатор ПО зависят от модели и комплектации расходомеров и могут быть изменены заводом изготовителем при выпуске из производства. |  |  |  |  |

- ПРИЛОЖЕНИЕ Д
 Ссылочные нормативные документы

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| ГОСТ 52931-2008 | Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия. |
| ГОСТ Р МЭК 60950-2002 | Безопасность оборудования информационных технологий. |
| ГОСТ 12.2.003-91 | ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности. |
| ГОСТ 12.2.007.0-75 | ССБТ. Изделия электрические. Общие требования безопасности. |
| ГОСТ 14254-96 | Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP). |
| ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов. |
| ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнение для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. |
| ГОСТ МЭК 60079.0-1998 | Электрооборудование взрывозащищенное. Общие требования. |
| ГОСТ МЭК 60079.1-1998 | Взрывонепроницаемая оболочка d. |
| ГОСТ МЭК 60079.10-2010 | Классификация взрывоопасных зон. |
| ГОСТ МЭК 60079.14-2010 | Электроустановки во взрывоопасных зонах |
| ГОСТ МЭК 60079.17-2010 | Проверка и техническое обслуживание электроустановок во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок) |
| ГОСТ МЭК 60079.19-2010 | Ремонт и проверка электрооборудования, используемого во взрывоопасных газовых средах (кроме подземных выработок или применений, связанных с переработкой и производством взрывчатых веществ) |
| ГОСТ 26703-93 | Анализаторы аналитические газовые. Общие технические требования и методы испытаний |
| ГОСТ 9.014-78 | ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования |
| ГОСТ 23170-78 | Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования |
| ОНТП 51-1-85 | Магистральные трубопроводы |
| ПБ 09-540-2003 | Общие правила взрывобезопасности для взрывоопасных химических и нефтехимических производств |